## PL 01
PHỤ LỤC 01: CẤU HÌNH THIẾT BỊ
STT | Danh mục thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật
1 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 01 | I. Cấu hình cung cấp
Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng : 01 bộ
Nguồn sáng Led : 01 chiếc
Dây dẫn sáng: 01 chiếc
Ống soi 0°, đường kính 2,7 mm, dài 110mm (soi nhi): 01 chiếc
Ống soi 0° x Ø4 x 175mm: 01 chiếc
Ống soi 70° x Ø6 x 185mm: 01 chiếc
Màn hình chuyên dụng Full HD ≥ 21 inch : 01 chiếc
Bộ máy vi tính, máy in màu: 01 bộ
Dây dẫn tín hiệu: 01 chiếc
Card truyền hình ảnh: 01 chiếc
Bộ dụng cụ: 01 bộ gồm: - Kẹp khuỷu: 01 cái - Ống hút dịch mũi inox: 01 cái - Ống hút dịch tai inox: 01 cái - Mở mũi: 01 cái - Đè lưỡi inox thẳng: 01 cái - Đè lưỡi inox cong chữ V: 01 cái - Que vê tăm bông: 01 cái - Curet lấy ráy tai: 01 cái - Curet lấy ráy đầu móc vuông: 01 cái - Dụng cụ lấy dị vật mũi: 01 cái - Kim bơm thuốc thanh quản: 01 cái - Panh gắp dị vật họng: 01 cái - Bay nâng xương: 01 cái - Ống thông itard: 01 cái - Bóng cao su: 01 cái - Loa soi tai: 01 cái - Cán dao mổ: 01 cái - Kìm mang kim: 01 cái - Panh cong có mấu: 01 cái - Panh cong ko mấu: 01 cái - Panh thẳng có mấu: 01 cái - Panh thẳng không mấu: 01 cái và các dụng cụ tương đương khác phù hợp sử dụng lâm sàng
Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc
Sách HDSD tiếng Anh + Việt: 01 bộ
II. Thông số kỹ thuật
2.1 Thông số chung
Cảm biến hình ảnh ≥ 1/3 " cho độ nét cao khi sử dụng
Độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixel (16: 9)
Độ nhạy cao đòi hỏi ít ánh sáng hơn, tuổi thọ bóng đèn lâu hơn
Có chức năng tăng cường hình ảnh mới về độ rõ và màu sắc
Khả năng miễn nhiễm nhiễu cao từ phẫu thuật điện
Bộ lọc kỹ thuật số để sử dụng với phạm vi linh hoạt
Có cổng xuất hình ảnh số phổ biến (HDMI/DVI/SDI hoặc tương đương)
Có chức năng phóng to kỹ thuật số lên đến 2.5x và chức năng dừng hình
Có chức năng soi, lật, xoay
Quay video độ phân giải HD đầy đủ và chụp ảnh (tùy chọn)
Cải thiện rõ ràng hình ảnh (tăng cường hình ảnh về độ rõ và màu sắc)
Tăng cường màu sắc (giúp chẩn đoán ung thư sớm)
2.2 Thông số chi tiết
2.2.1 Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng
- Thông số kỹ thuật chính:
Hệ thống video: có thể chọn 50Hz/60Hz
Cảm biến ảnh: 1/3” HD CHIP
Độ phân giải: ≥ 800TV Lines
Độ phân giải đầu ra: 1920(H) x 1080(V) hoặc cao hơn
Thiết lập người dùng: 5
Tỷ lệ khung hình: 50p (EU)/ 60p (US)
Hỗ trợ bàn phím ngoài: Có (cổng USB)
Hỗ trợ công tắc chân: (Lựa chọn thêm)
Phụ kiện điều khiển: Có (thông qua đầu ra Jack 3.5mm)
Có các cổng xuất tín hiệu hình ảnh số phù hợp (HDMI/DVI/SDI hoặc tương đương)
Cài đặt nâng cao: Hiển thị trên màn hình (OSD) Rs232 (theo yêu cầu)
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C , độ ẩm tương đối dưới 90%
Phân loại: Lớp I BF
Thông số kỹ thuật Đầu Camera:
Kích thước: 33 x 35 x 83mm ( (±10%)
Trọng lượng: ≥ 100g
Kết nối ống kính: C-mount
Độ dài cáp: ≥ 3 mét
Lớp bảo vệ: IPX7, có thể ngâm được
Nút điều khiển: 3 nút
Thông số kỹ thuật Bộ xử lý:
Kích thước: 325 x 74 x 365mm ((±10%)
Trọng lượng: ≥ 5.1 kg
Lớp bảo vệ: IP20
Dòng điện: 100 – 240V AC, 50-60Hz
Cầu chì: 2 x T1.0A E/250V (IEC 127)
2.2.2 Nguồn sáng Led
Nhiệt độ màu: ≧6000K
Tuổi thọ bóng đèn: ≧ 50.000 giờ
Điều chỉnh độ mờ: thủ công hoặc tự động
Đầu vào video: Tương thích với hệ thống nội soi và các thiết bị liên quan
Định dạng video: Composite video (SD), Y Component (SD hoặc HD)
Đầu nối dây dẫn sáng: Tương thích với các loại dây dẫn sáng phổ biến
Kích thước: 325 x 74 x 365mm
Trọng lượng: ≥ 6.5 kg
Công suất tiêu thụ: tối đa 100W
Nguồn điện: 100 – 240V AC, 50 – 60Hz
Cầu chì: 2 x T1.6A E/250V (IEC 127)
Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40°C , độ ẩm tương đối dưới 75%
Phân loại: Lớp I BF
2 | Máy đốt điện cổ tử cung | Cái | 01 | I. Cấu hình cung cấp
- Máy chính: 1 máy
- Tay cắt đốt sử dụng một lần: 05 chiếc
- Tay cắt đốt sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
- Cáp cho điện cực trung tính (Cáp nối bệnh nhân): 01 cái
- Bản tiếp mát bệnh nhân dùng một lần: 05 cái
- Điện cực hình lưỡi dao 7cm: 03 chiếc
- Điện cực hình đầu kim 7cm: 03 chiếc
- Điện cực hình loại bóng 6cm: 03 chiếc
- Miếng làm sạch điện cực: 01 miếng
- Pedal đạp chân không thấm nước: 02 cái
- Dây nguồn chiều dài 5m: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
II. Thông số kỹ thuật
2.1 Thông số chung
- Công suất CUT đơn cực tối đa: 300W-300Ω
- Công suất cắt-đốt hỗn hợp đơn cực CUT 80% tối đa: ≧250W; ≧300Ω
- Công suất cắt-đốt hỗn hợp đơn cực CUT 60% tối đa: ≧200W-≧300Ω
- Công suất cắt-đốt hỗn hợp đơn cực CUT 40% tối đa: ≧150W-≧300Ω
- Công suất cắt nâng cấp đơn cực ENHANCED tối đa: ≧200W-≧500Ω
- Công suất cắt cầm máu đơn cực BLEND tối đa: ≧200W-≧300Ω
- Công suất đốt bề mặt SPEEDY tối đa: ≧100W-≧500Ω
- Công suất đốt sâu đơn cực DEEP tối đa: ≧100W-≧200Ω
- Công suất đốt dạng phun đơn cực SPRAY tối đa: ≧70W-≧2000Ω
- Công suất đốt dạng phun đơn cực với khí agron SPRAY ARGON tối đa:≧ 70W-≧2000Ω
- Công suất cắt lưỡng cực CUT tối đa: ≧120W-≧50Ω
- Công suất cắt-đốt hỗn hợp lưỡng cực CUT 80% tối đa: 120W-50Ω
- Công suất cắt-đốt hỗn hợp lưỡng cực CUT 60% tối đa: 120W-50Ω
- Công suất cắt-đốt hỗn hợp lưỡng cực CUT 40% tối đa: 100W-50Ω
- Công suất cắt-đốt hỗn hợp lưỡng cực BLEND: 120W-150Ω
- Công suất lưỡng cực đốt COAG: 120W-50Ω
- Công suất hàn mạch tối đa: 200W-50Ω
- Tần số hoạt động đơn cực/lưỡng cực: 425 kHz/525 kHz
- Kích thước WxHxD: 450 x 170 x 400 mm
- Trọng lượng: 17.5 kg
3 | Bàn kéo nắn bó bột đa năng | Cái | 01 | I. Cấu hình cung cấp
Khung chính bàn bằng inox: 01 cái
Khung bàn có gắn tay quay: 01 cái
Mặt bàn gồm hai mặt rời nhau được gấp bằng tấm inox: 01 cái
Mặt bàn ngồi có đệm mút giả da dầy: 01 cái
Trục kéo giãn chân trái và trục kéo giãn chân phải: 01 cái
Bộ kéo tay: 01 cái
II. Thông số kỹ thuật
- Kích thước: dài, rộng, cao: 2000x600x750 mm (±10%)
- Vật liệu chế tạo inox sus 304
+ Khung chính bàn bằng inox ống Փ31.8mm,các thanh giằng liên kết bằng hộp inox
+ Kết cấu được hàn chắc chắn, khung bàn có gắn tay quay kết cấu nâng hạ mặt bàn( bó)
+ Mặt bàn gồm hai mặt rời nhau được gấp bằng tấm inox dày 0.8mm bo cạnh: mặt ngồi cố định và mặt thao tác(bó)di động có thể hạ thấp từ 0 đến 15cm so với mặt ngồi bằng tay quay chiều trái hoặc chiều phải. Giữa hai mặt bàn có gắn trụ chặn háng cố định khi cần kéo.
+ Mặt bàn ngồi có đệm giả da dày ≧5cm
+ Bộ kéo giãn bao gồm:
- Trục kéo giãn chân trái và trục kéo giãn chân phải của hai bộ phận này được gắn trên thanh càng trượt dọc và trụ xoay thay đổi góc kéo kiểu chữ V từ 0 đến 45⁰. Độ cao thay đổi so với mặt bàn từ 2cm đến 20cm được định vị bằng núm vặn. Các bệ đặt chân trái, phải có dạng đế giầy có các dây đai dính để cố định chặt bàn chân với bệ kéo. Bệ kéo có thể dịch chuyển bằng đai ốc trơn nhẹ hành trình từ 0 đến 250mm lực kéo lớn hơn hoặc bằng 100kg bằng hệ thống vô lăng tay quay. Phía trên mỗi trụ ren đều có đai ốc cố định hành trình.
- Bộ kéo tay là một mặt trượt nằm ngang với khung chính của bàn ở vị trí ngang vai có thể tháo ra lắp vào bằng đai ốc để chuyển đổi cả 2 bên, trên mặt có bệ đỡ cổ tay kèm dây đai thắt cổ tay cố định với mặt trượt bệ đỡ tay có hành trình di chuyển bằng vít me từ 300 – 450mm so với khung bàn chính. Trên khung bàn chính có gắn 2 trụ tỳ nách bọc mút giả da trái và phải có thể thay đổi khoảng cách cho phù hợp với từng bệnh nhân các trụ này có thể tháo ra lắp vào dễ dàng khi lắp các trụ tỳ nách vào lực kéo sẽ ổn định
+ Chân bàn có gắn bánh xe có khóa hãm.