DANH MỤC

Mua sắm: Thiết bị y tế năm 2026 tại Bệnh viện Phùng Chí Kiên

(Kèm theo Thư mời báo giá số 226 /TM-BVPCK ngày 02 tháng 4 năm 2026)

| TT | Danh mục thiết bị y tế | Tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Ký, mã nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí lệ phí (nếu có ) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy điều trị từ trường | 1. Yêu cầu chung - Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%. - Máy được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485. - Nước sản xuất: G7. 2. Cấu hình thiết bị - Máy chính: 01 chiếc. - Dây nguồn: 01 cái. - Cuộn dẹt Ø15 cm: 02 cái. - Cáp kết nối cuộn từ: 02 cái. - Giường trị liệu: 01 cái. - Cuộn từ đơn kích thước Ø 60cm: 01 cái. - Dây co giãn 100 cm: 02 cái. - Nam châm: 01 cái. - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ. 3. Thông số kỹ thuật - Số đầu ra: 02. - Tín hiệu dẫn trong trường: Hình chữ nhật. - Thời gian xung: Lên tới 5 ms. - Tần số: 01 ÷ 300 Hz. - Sự cảm ứng tối đa B: 160 gauss (tối đa) trên cuộn Φ 15 cm và Φ 7.5 cm. - 65 gauss (tối đa) trên cuộn Φ 30 cm. - 50 gauss (tối đa) trên cuộn Φ 60 cm. - Thời gian: 0÷240 phút, tín hiệu bằng âm thanh kết thúc sự điều trị và tự động ngừng điều trị. - Các cuộn dẹt, mỗi cuộn có Ø 15 cm. - Mức độ an toàn: I - BF type. - Khả năng kết hợp với cuộn vùng lưng có Ø 60 cm. |  |  |  |  | 01 máy |  |  |  |  |
| 2 | Máy sóng ngắn trị liệu | 1. Yêu cầu chung - Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%. - Máy được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485. - Nước sản xuất: G7. 2. Cấu hình thiết bị - Máy chính: 01 chiếc. - Tay đỡ đầu phát: 02 cái. - Đĩa điện cực Ø 130mm: 02 cái. - Bóng tạo sóng: 01 cái. - Đèn thử sóng: 01 cái. - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ. 3. Thông số kỹ thuật - Cấp bảo vệ: 01 BF. - Tần số làm việc: 27,12 MHz. - Điều chỉnh thiết bị: Tự động. - Các chế độ vận hành: Điện dung, điện trở và cảm ứng. - Các kiểu phát sóng: Liên tục và xung. - Độ rộng xung: 400 microgiây. - Phạm vi điều chỉnh tần số: Từ 20 đến 200Hz. - Công suất: phạm vi điều chỉnh từ 0 đến 470 W ở chế độ liên tục. - Công suất tối đa: 1100W ở chế độ xung. - Thời gian: 0-30 phút. - Màn hình hiển thị tinh thể lỏng LCD. - Máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau. - Chất lượng mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485. - Thân máy chính xuất xứ: G7. - Chương trình: 20 chương trình lưu sẵn các |  |  |  |  | 01 máy |  |  |  |  |
| 3 | Máy ly tâm | I. Yêu cầu chung - Máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau. - Chất lượng mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485. - Thân máy chính xuất xứ: G7. II. Cấu hình cung cấp - Máy chính: 01 chiếc. - Rotor văng (1624): 01 cái. - Adapter (1372): 04 cái. - Dây nối, dây nguồn và phụ kiện tiêu chuẩn khác. - Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ. III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Rotor văng loại 4 góc (gắn 4 vị trí.) - Bộ adapter phù hợp với Rotor văng với tổng số lượng 68 ống nghiệm dung tích 05ml. - Tốc độ quay tối đa: 4.000 rpm, bước chỉnh 100 rpm. - Buồng ly tâm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn. - Có chức năng phát hiện mất cân bằng. - Cài đặt hẹn giờ: Từ 01 đến 99 phút, có chế độ chạy liên tục. |  |  |  |  | 01 máy |  |  |  |  |
| 4 | Máy đo khúc xạ | I. Yêu cầu chung - Máy chính sản xuất năm 2025 trở về sau. - Chất lượng mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO-13485. - Xuất xứ: G7. II. Cấu hình - Máy chính: 01 cái. - Máy in nhiệt tích hợp trên máy chính: 01 cái. - Dây nguồn: 01 cái. - Giấy in nhiệt: 01 cuộn. - Khăn phủ máy: 01 cái. - Mắt giả thử máy: 01 cái. - Giấy tỳ cằm: 01 bộ. - Chân bàn nâng hạ điện (mua tại Việt Nam): 01 cái. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ. II. Tính năng kỹ thuật Đặc tính: - Màn hình: + Xoay: 30 độ. + Gập: 40 độ. - Có chức năng đo cho các bệnh nhân đã đặt thấu kính nội nhãn trong mắt. - Có thể đo thông số WTW của Giác mạc. - Có chức năng đo kích cỡ đồng tử. Đo khúc xạ - Đo cầu (S): +Dải đo: từ - 30D đến +22D. +Bước đo: 0.12D, 0.25D. - Đo trụ (C) +Dải đo: từ - 10D đến +10D. +Bước đo: 0.12D, 0.25D. - Đo trục (A): +Dải đo: từ 0 đến 180º. +Bước đo: 10, 50. - Khoảng cách đỉnh gồm các mức 0, 10, 12, 13.5, 15 mm. - Đường kính đồng tử nhỏ nhất: Φ 2.0mm. - Đo bán kính cong giác mạc. +Dải đo: Từ 5.0mm đến 10.0mm. +Bước đo: 0.01mm. Đo độ cong giác mạc - Khúc xạ giác mạc: +Dải đo: từ 33,75D đến 67,5D . +Bước đo: 0.12D, 0.25D. - Góc trục: +Dải đo: từ 0 đến 1800. +Bước đo: 10, 50. - Khoảng cách đồng tử tối đa: 85mm (bước đo: 01mm). - Đo đường kính đồng tử. +Dải đo: từ Φ2.0mm đến Φ8,5mm. +Bước đo: 0,1mm. - Thời gian đo khúc xạ và bán kính cong giác mạc: gần 0,07 giây. - Màn hình màu: LCD kích thước 5.7 inch, có thể xoay, gập để phù hợp với nhiều tư thế đo. - Phạm vi di chuyển của thiết bị đo: - Di chuyển trước/sau: ± 22mm. - Di chuyển ngang: ± 43mm. - Di chuyển dọc: ± 17mm. - Phạm vi di chuyển của tấm đỡ cằm: Di chuyển dọc ± 30mm. |  |  |  |  | 01 máy |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng: 04 danh mục. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |