DANH MỤC

Mua sắm: Thiết bị y tế năm 2025 tại Trung tâm Y tế Bắc Kạn

(Kèm theo Thư mời số:          /TM-TTYT ngày        tháng 11 năm 2025

| TT | Danh mục thiết bị y tế | Tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Ký, mã nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy sóng ngắn trị liệu | I. Yêu cầu chung - Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau, máy mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương - Yêu cầu Hãng / Nước chủ sở hữu: Châu Âu hoặc G7. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Nguồn cung cấp: 100/240V. 50/60Hz. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ : > 30 độ C + Độ ẩm : ≥ 75% II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái - Từ điển y khoa hỗ trợ điều trị tích hợp sẵn : 01 bộ - Cánh tay điều trị: 02 cái - Điện cực điện cảm > 140mm : 01 cái - Điện cực điện dung > 130mm: 02 cái - Đèn Neon thử sóng: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu thông số kỹ thuật - Màn hình màu cảm ứng ≥ 5.5 inch - Ngôn ngữ vận hành máy: Có tối thiểu Tiếng Việt, Tiếng Anh hỗ trợ người dùng. - Kênh điều trị: ≥ 2 kênh điện cảm , ≥ 1 điện dung - Có hình ảnh giải phẫu 3 cấp độ - Có phác đồ lập trình sẵn - Hai kênh độc lập, có thể được sử dụng để điều trị hai khu vực cùng một lúc, hoặc điều trị hai bệnh nhân khác nhau cùng một lúc. - Tần số làm việc: ≥ 27.12 Mhz - Thời gian điều trị: ≥ 30 phút - Chế độ phát: Xung hoặc liên tục - Công suất ra: ≥ 400 W ở chế độ xung - Có tần số xung lên tới ≥ 1500 Hz giúp truyền tải năng lượng cao tới vùng điều trị. - Độ dài xung: ≤ 50 μs - ≥ 2000 μs |  |  | 2024 trở về sau |  | 01 máy |  |  |
| 2 | Máy điện phân | I. Yêu cầu chung - Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau, máy mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương - Yêu cầu Hãng / Nước chủ sở hữu: Châu Âu hoặc G7. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Nguồn cung cấp: 100/240V. 50/60Hz. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ : > 30 độ C + Độ ẩm : ≥ 75% II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính : 01 cái - Cáp điện cực bệnh nhân : 02 cái - Dây đai định vị : 01 bộ - Điện cực cao su : 04 cái - Bao xốp điện cực : 04 cái - Bút cảm ứng : 01 cái - Dây nguồn + Adaptor : 01 bộ - Xe đẩy máy chính hãng : 01 cái - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu thông số kỹ thuật - Màn hình màu cảm ứng ≥ 7 inch - Ngôn ngữ vận hành máy: Có tối thiểu Tiếng Việt, Tiếng Anh hỗ trợ người dùng. - Số kênh điện kết nối đồng thời: ≥ 2 kênh - Có hình ảnh giải phẫu 3 cấp độ - Có thể kết nối với máy hút chân không - Thời gian điều trị tối đa: ≥ 60 phút - Cường độ dòng ngõ ra chế độ CC: tối đa ≥ 140 mA - Cường độ dòng ngõ ra chế độ CV: tối đa ≥165 mA - Chế độ dòng HVT : ≥ 10 A (giá trị cực đại tức thời) - Chế độ : + Dòng điện không đổi (CC), + Điện áp không đổi (CV) Các dạng dòng điện có sẵn : - Có tối thiểu các dòng điện trị liệu : Galvanic, dòng Diadynamic, Träbert, Faradic, neofaradic, TENS, NPHV, sequences, 2-pole IF, 4-pole IF, Xung hàm mũ, Xung hàm mũ tăng, xung hình chữ nhật, Kích thích kiểu Nga, Xung kích thích, xung tam giác,H-Waves, HVT, dòng VMS , Dòng Kotz current, EPIR, Xung ngắt quãng, xung IG; dòng Leduc, vi dòng, Kích thích co cứng–Hufschmidt. Kích thích co cứng–Jantsch. |  |  | 2024 trở về sau |  | 01 máy |  |  |
|  | Tổng cộng: 02 danh mục. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |