## DM Hàng hóa 2026 (Sau Họp HĐ)
PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA
GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ -HOÁ CHẤT Y TẾ-HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM-TEST SINH PHẨM- PHIM X QUANG NĂM 2026
(Đính kèm Thông báo số /TB-TTYTKVCĐ ngày tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức)
Đvt: đồng
STT | Tên hàng hóa mời báo giá | Thông số, đặc tính kỹ thuật mời chào giá | Đơn vị tính | Số lượng/ khối lượng | Qui cách kỹ thuật/ đóng gói | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
Phần 1: Dây truyền dịch, dây hút nhớt, dây thông tiểu, dây oxy, dây Sonde hậu môn, dây cho ăn, dây nối bơm tiêm điện, Khóa 3 ngã, túi đựng nước tiểu, túi dự trữ bóp bóng, bộ phun khí dung, Mask thở oxy. | [6 empty] | 70583000
1 | Dây truyền dịch an toàn 20 giọt | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Bộ | 6000 | Hộp / 100 chiếc | 4800 | 28800000
2 | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh - Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. - Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khi phê thùng hoặc bệnh lý phổi - Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét. - Tốc độ dòng chảy cho các ông khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. - Chiều dài: 2m - Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. - Kích cỡ: S Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | sợi | 50 | Thùng/ 100 sợi | 6750 | 337500
3 | Dây oxy 2 nhánh Người lớn | Dây oxy 2 nhánh người lớn - Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. - Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. - Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét. - Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. - Chiều dài: 2m - Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. - Kích cỡ: M, L, XL. | Sợi | 500 | Thùng/ 100 sợi | 7000 | 3500000
4 | Dây oxy 2 nhánh Trẻ em | Dây oxy 2 nhánh trẻ em - Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. - Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khi phê thùng hoặc bệnh lý phổi - Nguyên liệu nhựa y tê, bê mặt mêm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét. - Tốc độ dòng chảy cho các ông khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. - Chiều dài: 2m - Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. - Kích cỡ: S | Sợi | 100 | Thùng/ 100 sợi | 7000 | 700000
5 | Dây cho ăn Số 16 | Sonde dạ dày - Công dụng: dùng để giảm áp dạ dày và ruột non (khi bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. - Chất liệu: từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng. - Không có nắp đậy. - Mỗi kích cỡ có màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt. - Được đóng gói riêng lẻ từng túi. - Size: 6, 8: Chiều dài 40cm - Size:10, 12, 14, 16, 18: chiều dài 120cm | Sợi | 30 | Thùng/ 50 sợi | 3750 | 112500
6 | Dây hút nhớt có khóa (Số 8) | Dây hút nhớt có khóa - Chất liệu: từ nhực PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. - Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. - Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. - Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản. - Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. - Phân loại: dây hút đàm có khóa. - Tiệt trùng bằng khí Gas, đóng trong gói PE - Kích cỡ: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 | Sợi | 50 | Hộp / 100 sợi | 2400 | 120000
7 | Dây hút nhớt có khóa (Số 14) | Dây hút nhớt có khóa - Chất liệu: từ nhực PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. - Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. - Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. - Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản. - Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. - Phân loại: dây hút đàm có khóa. - Tiệt trùng bằng khí Gas, đóng trong gói PE - Kích cỡ: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 | Sợi | 60 | Hộp / 100 sợi | 2400 | 144000
8 | Dây hút nhớt có khóa (Số 16) | Dây hút nhớt có khóa - Chất liệu: từ nhực PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. - Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. - Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. - Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản. - Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. - Phân loại: dây hút đàm có khóa. - Tiệt trùng bằng khí Gas, đóng trong gói PE - Kích cỡ: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 19 | Sợi | 60 | Hộp / 100 sợi | 2400 | 144000
9 | Thông tiểu một nhánh số 14 | - Được thế kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. - Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên không độc hại, không gây dự ứng. - Đầu khép kín có hai mắt bên. - Màu sắc: màu vàng kem. - Thân ống mềm mại trong suốt. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi. - Size: 14 | Sợi | 200 | Hộp/ 10 sợi | 9500 | 1900000
10 | Thông tiểu một nhánh số 16 | - Được thế kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. - Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên không độc hại, không gây dự ứng. - Đầu khép kín có hai mắt bên. - Màu sắc: màu vàng kem. - Thân ống mềm mại trong suốt. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi. - Size: 16 | Sợi | 50 | Hộp/ 10 sợi | 9500 | 475000
11 | Thông tiểu hai nhánh số 14 | - Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. - Chất liệu: từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. - Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22. - Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ, Tiệt trùng bằng khí E.O | Sợi | 100 | Hộp/ 10 sợi | 13750 | 1375000
12 | Thông tiểu hai nhánh số 16 | - Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. - Chất liệu: từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. - Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22. - Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ, Tiệt trùng bằng khí E.O | Sợi | 500 | Hộp/ 10 sợi | 13750 | 6875000
13 | Sonde hậu môn các số | Chất liệu: PVC, không độc hại, không gây kích ứng. Thân ống mềm mại, trong suốt. Hầu hết các ống này đều có dải cản quang nằm dọc thân ống để dễ dàng xác định khi chụp X quang. Tiệt trùng bằng khí OE. Sond Rectal - sond hậu môn Kích cỡ: 14;16;18;20;22;24;26 28;30;32;3 | Sợi | 20 | Gói/1 sợi | 3300 | 66000
14 | Dây nối máy bơm tiêm điện đường kính nhỏ 0,9mm dài 140cm | - Chất liệu bằng nhựa PVC, không độc hại, mềm đàn hồi tốt, không Latex, chịu được áp lực cao 4bar. - Độ dài dây 150cm, đường kính 1.0mm/2.5.0mm, 3.0mm/ 4.0mm - Đầu nối khóa ren (lure lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn. Hai đầu có khoá vặn an toàn. -Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485:2016, CE - Được tiệt trùng bằng khí EO 100% | Cái | 200 | 800 cái/ thùng | 9500 | 1900000
15 | Khóa 3 ngã có dây dài 25cm | - Làm bằng chất Polycarbonate, Polyethylene, ABS chất lượng cao dùng trong y tế, không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước. - Kèm dây nối làm bằng PVC 10cm, 25cm, mèm, có khả năng chịu nứt gãy, chịu được áp lực cao 4 bars (60psi) - Đầu nối khoá ren (xoay Luer lock) với một khóa chính và hai khóa phụ, giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng - Chạc ba nòng trơn nhẵn, mũi tên chỉ hướng dòng chảy - Xoay 360 độ không giới hạn - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE | Cái | 80 | Túi/ 1 cái | 8350 | 668000
16 | Túi đựng nước tiểu | - Dung lượng: 2000ml. - Túi có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. - Tiệt trùng: EO. | Cái | 550 | Gói/ 10 cái | 5800 | 3190000
17 | Bộ phun khí dung người lớn | Mặt nạ xông khí dung người lớn - Công dụng: là dụng cụ giúp bệnh nhân hấp thu được lượng lớn dung dịch xông một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. - Chất liệu: Được làm từ chất liệu nhựa PVC. - Kẹp mũi điều chỉnh được. - Mask với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 2m. - Có bầu chứa thuốc và mõm chụp thở khí dung. - Kích cỡ: M, L, XL. - Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi. | Bộ | 450 | Thùng/ 50 bộ | 21640 | 9738000
18 | Bộ phun khí dung trẻ em | Mặt nạ xông khí dung trẻ em - Công dụng: là dụng cụ giúp bệnh nhân hấp thu được lượng lớn dung dịch xông một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. - Chất liệu: Được làm từ chất liệu nhựa PVC. - Kẹp mũi điều chỉnh được. - Mask với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 2m. - Có bầu chứa thuốc và mõm chụp thở khí dung. - Kích cỡ: M, L, XL. - Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi. | Bộ | 200 | Thùng/ 50 bộ | 21640 | 4328000
19 | Mask thở oxy người lớn (có túi) | Mặt Nạ Thở Oxy Có Túi Dữ Trữ - Mask oxy có túi NL - Công dụng: là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. - Chất liệu: Được làm từ chất liệu nhựa PVC, dùng trong y tế. - Túi hơi dùng để dự trữ oxy. - Ống hởi được mở an toàn. - Mask với dây đeo đàn hồi. - Kẹp mũi điều chĩnh được. - Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ trong từng túi. - Kích cỡ: SX, S, M, L, XL. | Cái | 200 | Gói/ 1 cái | 23000 | 4600000
20 | Mask thở oxy trẻ em (có túi) | Mặt Nạ Thở Oxy Có Túi Dữ Trữ - Mask oxy có túi TE - Công dụng: là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. - Chất liệu: Được làm từ chất liệu nhựa PVC, dùng trong y tế. - Túi hơi dùng để dự trữ oxy. - Ống hởi được mở an toàn. - Mask với dây đeo đàn hồi. - Kẹp mũi điều chĩnh được. - Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ trong từng túi. - Kích cỡ: SX, S, M - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 70 | Gói/ 1 cái | 23000 | 1610000
Phần 02: Bông y tế, băng cuộn, bột bó, băng keo, băng keo đo nhiệt độ hấp, băng keo cá nhân, bơm tiêm, Bóp bóng giúp thở, bộ rửa dạ dày, băng thun các loại. | [6 empty] | 401805000
21 | Băng keo thun co giãn 6cm x 4,5m | - Băng thun có keo cố định khớp 6cm x 4.5m (Băng cuộn co giãn). - Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 50 | Hộp 1 cuộn | 113500 | 5675000
22 | Băng keo vải cá nhân 2cm x 6cm | - Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút ≥ 500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh. - Đạt tiêu chuẩn CE. - Chứng nhận MD 92825 | Miếng | 80000 | Hộp / 102 miếng | 700 | 56000000
23 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | • Công dụng: hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân khi bị gãy xương. • Nguyên liệu: Gạc với thạch cao pha lỏng, phủ đều phần gạc, gạc 100% coton, có lõi nhựa. • Màu sắc: trắng. • Thời gian kết đông: 3-5 phút. • Trọng lượng: 390g/m2, 400g/m2, 410g/m2… • Phân loại size: - Bột bó 4in: 10cm x 2.7m | Cuộn | 500 | Thùng 72 cuộn | 14000 | 7000000
24 | Băng bột bó 15cm x 2,7m | • Công dụng: hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân khi bị gãy xương. • Nguyên liệu: Gạc với thạch cao pha lỏng, phủ đều phần gạc, gạc 100% coton, có lõi nhựa. • Màu sắc: trắng. • Thời gian kết đông: 3-5 phút. • Trọng lượng: 390g/m2, 400g/m2, 410g/m2… • Phân loại size: - Bột bó 6in: 15cm x 2.7m | Cuộn | 350 | Thùng 72 cuộn | 18000 | 6300000
25 | Băng keo lụa 5cm x 5m | - Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ đều. - Trọng lượng của khối phủ 50-60 g/m2, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. Chứng nhận MD 92825 | Cuộn | 800 | Hộp 1 cuộn | 49000 | 39200000
26 | Băng thun 3 móc 10cm x 4,5m | - Kích thước ban đầu 10cm x 1,5m, kích thước sử dụng 10cm x 4,5m; độ đàn hồi 300%; - Chất liệu làm từ sợi Cotton se tròn 76%, kết hợp với cao su tự nhiên 24%; màu da và có 3 móc dùng để cố định băng. - Băng thun cuộn 10cm x 4,5m (3 móc) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE. | Cuộn | 650 | Thùng 30 cuộn | 29500 | 19175000
27 | Băng thun 7,5cm x 4,5m | - Băng thun màu trắng, sợi polyester, spendex và sợi bông, trọng lượng 90 g/m2, co giãn ≥ 200%, có kiểm tra vi sinh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE. Chứng nhận MD 92825. - Băng thun cuộn 7,5cm x 4,5m (2 móc). | Cuộn | 550 | Thùng 40 cuộn | 24000 | 13200000
28 | Bông y tế viên 500g | Bông y tế 500gr làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton. - Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt; Không mùi. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485, CE. | Gói | 350 | 500gr/ gói | 113000 | 39550000
29 | Bông y tế thấm nước 1kg | Bông y tế 1kg làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt; Không mùi. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485, CE. | Gói | 30 | Gói / 1 Kg | 175000 | 5250000
30 | Bông y tế 100 gram (không tiệt trùng) | - Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước. - Loại: không tiệt trùng | Gói | 510 | Gói/ 100gram | 27500 | 14025000
31 | Bông không hút nước (1kg) | - Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên, màu vàng, không thấm nước (bông không hút nước). | Cuộn | 15 | Gói/ 1kg | 170500 | 2557500
32 | Băng cuộn 0,09m x 2,5m | Kích thước: 9cm x 2m; 9cm x 2,5m - Chất liệu: được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. - Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. - Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485, CE. | Cuộn | 600 | 20 cuộn / Gói | 1950 | 1170000
33 | Băng keo đo nhiệt độ hấp | - Băng chỉ thị nhiệt 3M ™ Comply ™ dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa. - Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại ra môi trường. - Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,... - Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn. - Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / rám nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước - Băng chỉ thị nhiệt 3M ™ Comply ™ là chỉ thị hóa học tiếp xúc loại 1 theo phân loại của ISO 11140-1:2014. - Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng. - Tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA | Cuộn | 50 | 42 cuộn / thùng | 150000 | 7500000
34 | Bơm tiêm 10ml, kim 23G x 1; 25G x 1 | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng, ISO 13485. | Cái | 10000 | 01 chiếc/túi | 1300 | 13000000
35 | Bơm tiêm 1ml, kim 26G x 1/2 | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng, ISO 13485. | Cái | 5000 | 01 chiếc/ túi | 840 | 4200000
36 | Bơm tiêm 3ml, kim 23G x 1; 25G x 1; 25G x 5/8 | - Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng, ISO 13485. | Cái | 120000 | 01 chiếc/ túi | 840 | 100800000
37 | Bơm tiêm 5ml, kim 25G x 1 | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng, ISO 13485. | Cái | 25000 | 01 chiếc/ túi | 882 | 22050000
38 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc (không kim) | - Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Bơm có có thiết kế lỗ vòng ngón tay ở cuối giúp cầm, kéo chắc chắn chống trượt. Thang chia thể tích được chia theo oz và cc. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng, ISO 13485, FDA. | Cái | 130 | Hộp 25 cái | 5500 | 715000
39 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc (Có kim) | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng, ISO 13485. | Cái | 50 | Hộp 25 cái | 4500 | 225000
40 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng, ISO 13485. | Cái | 9000 | Hộp 100 cái | 2200 | 19800000
41 | Bóp bóng giúp thở (Ambu) | Ampu - bóp bóng giúp thở Silicon Trẻ Em+Người Lớn - Ampu giúp thở người lớn, trẻ em và sơ sinh. Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. - Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. - Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. - Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. - Vật liệu: nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế, đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Chất liệu: - Bóng bóp chất liệu PVC - Phổi giả chất liệu PVC - Mask thở các cỡ - Dây dẫn ô-xy Kích thước có 3 cỡ bóng: - Infant - sơ sinh (150ml): ≤ 10kg - Child - trẻ em (350ml) :10kg~30kg - Adult - người lớn ( 800ml): ≥30kg | Cái | 75 | Hộp/ 1 Cái | 205500 | 15412500
42 | Bộ rửa dạ dày | - Làm từ mủ cao su tự nhiên - Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày - Size: 28mm (Lớn) & 22mm (Nhỏ) - Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi. | Bộ | 100 | Thùng/ 50 bộ | 90000 | 9000000
Phần 03: Găng y tế các loại, Gạc y tế. | [6 empty] | 375725000
43 | Găng khám kiểm tra dùng trong y tế có bột cỡ M,S | Găng kiểm tra size S, M - Chiều dài 240mm, độ dày ngón tay nhỏ nhất: 0,08mm, độ dày nhỏ nhất lòng bàn tay: 0,08mm. Trọng lượng và chiều rộng tương ứng: + Size S: (4.6±0.2)g/chiếc; (89±5)mm; + Size M: (5.0±0.2)g/chiếc; (95±5)mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Đôi | 140000 | 50 đôi/hộp; 10 hộp/thùng (500 đôi/thùng) | 1750 | 245000000
44 | Găng phẫu thuật tiệt trùng cỡ 6,5; 7;7,5 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số - Chiều dài Số 6 1/2, 7, 7 1/2, 8 là 280mm +/- 5mm. - Độ dày ngón tay 0,16mm. - Tiệt trùng Bằng Khí EO. - Trọng lượng và chiều rộng tương ứng : - Chiều dài (min): 280±5mm, chiều dày 1 lớp(min) : 0.15±0.03mm. -Chiều rộng: + số 6.5: 83±5mm; + số 7: 89±5mm; + số 7.5: 95±5mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Đôi | 12000 | 01 đôi/túi 50 đôi/hộp 300 đôi/thùng | 4500 | 54000000
45 | Gạc vô trùng 10cm x10cm x 8 lớp | - Chất liệu: Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. - Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Độ pH: trung tính. - Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. - Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | Miếng | 75000 | 10 miếng/ gói | 875 | 65625000
46 | Gạc vaseline 7x40cm | - Thành phần: Dung dịch Vaseline lỏng, gạc đã khử trùng. - Gạc vaseline dùng để đắp lên vết thương bị bỏng - Kích thước: 7x40cm | Gói | 600 | Hộp /10 gói (100 gói/ thùng) | 18500 | 11100000
Phần 04: Kim luồn tĩnh mạch, kim rút thuốc, kim châm cứu, Chỉ khâu da các loại. | [6 empty] | 188795688
47 | Chỉ chromic 2/0 kim tròn 26mm. 1/2C (kim tròn) | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. - Vật liệu: Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. | Tép | 240 | Hộp / 24 tép | 31250 | 7500000
48 | Chỉ chromic 4/0 kim tròn 26mm. 1/2C (kim tròn) | - Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. | Tép | 480 | Hộp / 24 tép | 31894 | 15309120
49 | Chỉ chromic 3/0 kim tròn 26mm. 1/2C (kim tròn) | - Kim tròn 1/2c, dài 26 mm. - Vật liệu: Kim thép 302 phủ silicon. - Sợi chỉ chất liệu: Collagen tinh khiết. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn hoặc tương đương - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Tép | 172 | Hộp / 24 tép | 31894 | 5485768
50 | Chỉ không tan tự nhiên silk 3/0 kim tam giác 18mm, 3/8C | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. - Vật liệu: Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Tép | 148 | Hộp/ 24 tép | 24750 | 3663000
51 | Chỉ không tan tự nhiên silk 2/0 kim tam giác 26mm, 3/8C | - Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. - Vật liệu: Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Tép | 480 | Hộp/ 24 tép | 24750 | 11880000
52 | Chỉ không tan tự nhiên silk 4/0 kim tam giác 18mm, 3/8C | - Kim tam giác 3/8c, sợi chỉ dài 18 mm. - Vật liệu: Kim thép 302 phủ silicon . - Sợi chỉ chất liệu: Lụa, tơ tằm, protein hữu cơ. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả hoặc tương đương - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Tép | 216 | Hộp / 24 tép | 24750 | 5346000
53 | Chỉ không tan tự nhiên silk 5/0 kim tam giác 16mm, 3/8C | - Kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. - Vật liệu: Kim thép 302 phủ silicon. - Sợi chỉ chất liệu: Lụa, tơ tằm, protein hữu cơ. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả hoặc tương đương. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Tép | 72 | Hộp / 24 tép | 24750 | 1782000
54 | Chỉ nylon 3/0 kim tam giác 20mm, 3/8C | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. - Vật liệu: Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. | Tép | 504 | Hộp / 24 tép | 17125 | 8631000
55 | Chỉ nylon 4/0 kim tam giác 18mm, 3/8C | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. - Vật Liệu: Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Tép | 336 | Hộp / 24 tép | 17125 | 5754000
56 | Chỉ nylon 5/0 kim tam giác 16mm, 3/8C | - Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. - Vật Liệu: Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Tép | 168 | Hộp / 24 tép | 23500 | 3948000
57 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu đa sợi 2-0 kim tròn (90cm) | Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | Tép | 48 | Hộp/12 tép | 96250 | 4620000
58 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu đa sợi 3-0 kim tròn (90cm) | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin370 và 50% là Calcium Stearate số 0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày.Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | Tép | 48 | Hộp / 12 tép | 92350 | 4432800
59 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu đa sợi 4-0 kim tròn (90cm) | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . | Tép | 60 | Hộp / 12 tép | 87500 | 5250000
60 | Kim châm cứu 3cm | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần gồm thân kim và đốc kim. Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ - Đường kính kim từ φ 0.16mm ~ 0.45mm - Độ dài kim từ 13mm ~ 100mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Ngày sản xuất và Hạn sử dụng được thể hiện trên từng túi | Cây | 110000 | Hộp 100 cây | 625 | 68750000
61 | Kim châm cứu 11,6 cm | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần gồm thân kim và đốc kim. Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ - Đường kính kim từ φ 0.16mm ~ 0.45mm - Độ dài kim: 13mm ~ 150mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Ngày sản xuất và Hạn sử dụng được thể hiện trên từng túi | Cây | 18000 | Hộp 100 cây | 625 | 11250000
62 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G22 | - Thép không gỉ, kim có đầu silicon giúp xuyên kim dễ dàng - Cổng tiêm với van tiêm silicon một chiều - Nắp bảo vệ được thiết kế đặc biệt với phích cắm lõm để che cổng tiêm và giảm thiểu ô nhiễm - Cánh góc cạnh và có rãnh để cố định an toàn - Có nắp để chặn ống thông khi không sử dụng - Dùng một lần, tiệt trùng bằng khí EO và không gây sốt | Cái | 2500 | Hộp 100 cái | 3550 | 8875000
63 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G24 | - Thép không gỉ, kim có đầu silicon giúp xuyên kim dễ dàng - Cổng tiêm với van tiêm silicon một chiều - Nắp bảo vệ được thiết kế đặc biệt với phích cắm lõm để che cổng tiêm và giảm thiểu ô nhiễm - Cánh góc cạnh và có rãnh để cố định an toàn - Có nắp để chặn ống thông khi không sử dụng - Dùng một lần, tiệt trùng bằng khí EO và không gây sốt | Cái | 3600 | Hộp 100 cái | 3550 | 12780000
64 | Kim rút thuốc G18 | - Kim số 18Gx11/2, vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. - Đầu kim vát 3 cạnh, không có gờ lỗi. - Thân kim làm từ thép không rỉ, có độ cứng, bề mặt nhẵn bóng không tạp chất. - Đốc kim làm từ chất dẻo có màu theo chuẩn quốc tế, có thể lắp tương thích với tất cả các loại bơm tiêm. - Không chứa độc tố DEHP. Đóng gói tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 | Cái | 3000 | Hộp 100 cái | 325 | 975000
65 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G18 | - Thép không gỉ, kim có đầu silicon giúp xuyên kim dễ dàng - Cổng tiêm với van tiêm silicon một chiều - Nắp bảo vệ được thiết kế đặc biệt với phích cắm lõm để che cổng tiêm và giảm thiểu ô nhiễm - Cánh góc cạnh và có rãnh để cố định an toàn - Có nắp để chặn ống thông khi không sử dụng - Dùng một lần, tiệt trùng bằng khí EO và không gây sốt | Cái | 200 | Hộp 100 cái | 3550 | 710000
66 | Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 01 lần | Kim đầy chỉ vô trùng loại dùng 01 lần gồm phần đẩy chi đầu bằng và phần cán. - Đường kính thân kim: 0.16mm~0.45mm - Độ dài thân kim: 1.3mm~100mm - Kích thước: 0.30x33mm và 0.30x45mm. - Thân kim được làm bằng thép y tế không gì, có khả năng chống ăn mòn. - Tiệt trùng bằng khí EO, dùng một lần. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 2000 | Vỉ / 10 cái | 427 | 854000
67 | Kim tiêm 23G | - Kim: được làm bằng thép không gỉ - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 2000 | Hộp 200 cái | 500 | 1000000
Phần 05: Ống nội khí quản, Airway, bộ điều Kinh Karman, tạp dề y tế, kẹp rốn, bao đo máu sau khi sinh, tăm bông, que phết âm đạo. | [6 empty] | 19959000
68 | Ống nội khí quản có bóng các số( số 2 đến số 8) | Được thiết kế để sử dụng trong quá trình thông gió ngắn hạn và dài hạn và các thủ tục phẫu thuật thông thường (ví dụ thông đường khí quản.) - Chất liệu: Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. - Đóng gói riêng lẽ từng túi. - Kích thước: số 2 đến số 8 Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Cái | 200 | 1 Cái/ túi | 15000 | 3000000
69 | Ống chống cắn lưỡi (Airway) số 2 - 80mm | Chống cắn lưỡi- Airway - Chất Liệu: Được làm từ polyethylene không độc. - Các cạnh được làm tròn không sang chấn. - Thích hợp để duy trì đường thở không bị tắc nghẽn ở hầu họng trong khi gây mê toàn thân và ở những bệnh nhân bất tỉnh. - Đóng gói riêng trong bao nhựa vô trùng. - Size số 2: 80mm, xanh lá - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Cái | 100 | Hộp/ 50 cái | 5320 | 532000
70 | Ống chống cắn lưỡi (Airway) số 3 - 90mm | Chống cắn lưỡi- Airway - Chất Liệu: Được làm từ polyethylene không độc. - Các cạnh được làm tròn không sang chấn. - Thích hợp để duy trì đường thở không bị tắc nghẽn ở hầu họng trong khi gây mê toàn thân và ở những bệnh nhân bất tỉnh. - Đóng gói riêng trong bao nhựa vô trùng. - Size 3 - 90mm - vàng 50 cái/hộp. - Kích thước: 52×38×52cm - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Cái | 100 | Hộp/ 50 cái | 5320 | 532000
71 | Bộ Điều Kinh Karman Bao Gồm Ống Hút Điều Kinh Từ Số 4 Đến Số 5 | - Phá bỏ (Hút) thai nhỏ (sau chậm kinh khoảng 1-2 tuần) bằng bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sẩy thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. Thay thế an toàn cho các dụng cụ nạo thai khác. Tiệt trùng bằng khí E.O | Bộ | 20 | 1 Bộ/ bịch | 73500 | 1470000
72 | Bao đo máu sau khi sinh | - Dung tích 2000ml. Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Kích thước: 1.050mm x 700mm. - Có 4 băng keo dán định vị. Có vạch chia (từ 250ml đến 2000ml) - Tiệt trùng bằng khí OE Gas, kiểm định không độc tố. -Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 200 | 1 Cái / gói | 7500 | 1500000
73 | Tăm bông | Que lấy bệnh phẩm đã tiệt trùng, thân que bằng nhựa, hai đầu gòn, chiều dài ≥15cm | Gói | 100 | Gói/ 100 cây | 39000 | 3900000
74 | Tạp dề y tế ( 110cm x 120cm ) | Màu xanh, trắng chất liệu sợi polyester tafeta, có phủ P siêu chống thấm, không gây hại cho sức khỏe. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Cái | 250 | Gói/ 1 cái | 6500 | 1625000
75 | Kẹp rốn | Kẹp rốn sơ sinh - Công dụng: dùng để kẹp dây rốn trẻ sơ sinh. - Chất liệu: ABS, PE, PP. - Màu sắc: Trắng, màu tự chọn. - Kích thước: 5cm, 5.5cm. - Tiệt trùng, không chứa DEHP | Cái | 200 | Hộp/ 100 cái | 1500 | 300000
76 | Que phết âm đạo | Thân que bằng nhựa, 1 đầu cước, tiệt trùng từng cây, chiều dài ≥16cm | Cây | 500 | Bịch /100 cây | 3000 | 1500000
77 | Tăm bông rửa mắt cán dài | Tăm bông vệ sinh mắt đã tiệt trùng, thân que bằng nhựa, một đầu gòn, chiều dài 15cm | Gói | 160 | Gói/ 100 que | 35000 | 5600000
Phần 06: Các loại vật tư xét nghiệm. | [6 empty] | 316316500
78 | Lam kính lam trơn 7102 | Size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm, bề mặt trơn | Hộp | 60 | Hộp/72 miếng | 35000 | 2100000
79 | Lam kính nhám 7105 | Lam kính nhám - Chất Liệu: bằng thủy tinh, bề mặt nhám - Kích cỡ : 25.4x76.2mm. - Độ mỏng 1-1,2mm. | Hộp | 30 | Hộp/ 72 cái | 28000 | 840000
80 | Lọ đựng đàm | Lọ lấy mẫu được là từ nhựa PS (Polystyrene) trung tính nên phù hợp lấy mẫu thử dùng trong xét nghiệm. Lọ có dung tích 50mL, chiều cao 58mm và đường kính 42mm Lấy và chuyên chở bệnh phẩm đàm dùng trong xét nghiệm soi tìm trực khuẩn kháng acid | Lọ | 3000 | 100 lọ/ bịch | 3870 | 11610000
81 | Lọ đựng bệnh phẩm nước tiểu | Lọ nhựa trong suốt, dung tích 55ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Cái | 18000 | Bịch/ 100 Cái | 1635 | 29430000
82 | Lọ đựng bệnh phẩm phân | Nhựa PS (nhựa trung tính, tinh khiết 100%) trắng trong, nắp màu vàng hoặc đỏ , có thìa lấy phân bên trong. | Cái | 200 | Bịch/ 100 Cái | 3040 | 608000
83 | Lamen 22*22 | - Tất cả các lammen được làm bằng chất liệu đặc biệt của Hydrolytical mà không có bât kỳ sai sót, mặt cắt chính xác. Kích thước: 22mm x 22mm | Hộp | 5 | Hộp/ 100 miếng | 27500 | 137500
84 | Kim lancet | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. Tiệt trùng từng cây. | Hộp | 5 | Hộp/ 200 cái | 60000 | 300000
85 | Đầu Col vàng có khía | Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-200ul | Cái | 30000 | 1.000 cái/ gói | 110 | 3300000
86 | Đầu Col xanh có khía | Đầu col xanh ( có khía, không khía ) - Chất liệu nhựa PVC, trung tính không phản ứng với hóa chất, màu Xanh, dung tích hút 0 – 1.000ul phù hợp với nhiều loại pipette. | Cái | 24000 | Bịch 500 cái | 147 | 3528000
87 | Ống nghiệm nắp đỏ | - Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Polystyrene. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | ống | 1000 | Thùng/ 2.400 ống | 1315 | 1315000
88 | Ống nghiệm Heparine | * Kích thước 12x75. Nắp màu đen. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin lithium. * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. * Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Ống | 18000 | Thùng/ 2.400 ống | 1300 | 23400000
89 | Ống nghiệm trắng nắp xoắn không nhãn 5 ml | * Kích thước 12x75. Nhựa PS trắng trong nắp ấn trong màu trắng. * Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. *Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Ống | 18000 | Bịch/ 500 ống | 770 | 13860000
90 | Ống nghiệm Edta 0.5ml | - Ống huyết thanh 2ml nắp bật hoặc ống cryo 1.8ml nắp xoắn vặn, nhãn màu xanh dương. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) . - Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). - Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 0.5ml có thể dùng máu mao mạch chuyên dùng cho các bệnh nhân nhi. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Ống | 4000 | Thùng/ 2.400 ống | 1105 | 4420000
91 | Ống nghiệm EDTA 2ml | - Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). - Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). - Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. - Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Ống | 54000 | Thùng/ 2.400 ống | 1105 | 59670000
92 | Cuvett | Thành giếng siêu mỏng cho phép truyền nhiệt chính xác để có kết quả tối ưu. Vi đĩa có thể được niêm phong bằng dải nắp 8 hoặc 12, Axygen AxyMats hoặc màng film. Micro well strip Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động Chemwell 2910 Hộp 320 thanh, mỗi thanh chứa 12 giếng | Khay | 2000 | Hộp 320 thanh, mỗi thanh chứa 12 giếng | 79584 | 159168000
93 | Ống nghiệm Chimigly nắp xám 2ml | * Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml ,nắp nhựa LDPE màu đen. * Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhân của đơn vị kiểm chứng). * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Ống | 2000 | 2.400 ống/thùng | 1315 | 2630000
Phần 07: Filter lọc khuẩn đo chức năng hô hấp, nẹp ngón tay, nẹp cổ, đai xương đòn. Vật tư y tế tiêu hao các loại: (Dây garo, Nhiệt kế thủy ngân, Giấy điện tim, giấy in huyết học, giấy in ion đồ, que đè lưỡi, khẩu trang y tế, hộp đựng vật sắc nhọn, miếng dán điện cực, giấy in moniter, Giấy siêu âm, Giấy lau kính hiển vi, nẹp gỗ...) | [6 empty] | 310492500
94 | Filter lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | -Được dùng cho máy đo chức năng hô hấp để lọc khuẩn từ bệnh nhân, có đầu ngậm miệng dùng một lần -Hiệu suất lọc khuẩn: 99.99% -Hiệu suất lọc virut: 99.99% -Trở kháng tại 15pa tại 30L/ phút -Bộ lọc: Lọc theo cơ chế tĩnh điện với chất liệu PP -Chất liệu của vỏ bọc là PS -Tiệt trùng bằng khí EO -Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485-2016, EC -Đầu nối với máy: Đường kính trong 45,5mm, đường kính ngoài 48mm. Đầu nối với bệnh nhân: đường kính ngoài 29.5mm. | cái | 850 | Túi/ 1 cái | 24850 | 21122500
95 | Nẹp cổ mềm các số | Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động. | Cái | 20 | Bịch /1 cái | 55000 | 1100000
96 | Nẹp cổ cứng | Nẹp cổ cứng H1 - Chất liệu: mút mật độ cao EVA và Có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. - Công dụng: Hỗ trợ sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, trẹo cổ hoặc căng cổ quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. | Cái | 30 | Bịch /1 cái | 120000 | 3600000
97 | Nẹp gỗ cố định | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. | Bộ | 310 | Bộ | 122000 | 37820000
98 | Nẹp bóng chày cố định ngón tay | Nẹp bóng chày - Chất liệu: Làm từ nhôm và đệm mút, thiết kế theo tư thế điều trị. - Công dụng: Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Cái | 50 | Bịch /1 cái | 15000 | 750000
99 | Nhẫn nẹp ngón tay | Nẹp Nhôm Cố Định Xương Ngón Tay Công dụng: - Sử dụng cho người bị gãy xương ngón tay, trật khớp, bong gân, sau phẫu thuật và các chấn thương khác - Không ảnh hưởng đến sự cử động của các ngón tay khác - Chất liệu nhôm, có thể uốn cong cho tương thích với ngón tay bệnh nhân. - Khối lượng nhẹ nhưng hiệu quả cố định tốt - Không gây dị ứng, dễ bảo quản và vệ sinh - Sử dụng được tất cả các ngón | Cái | 50 | Bịch /1 cái | 15000 | 750000
100 | Đai xương đòn các số 6;7;8 | Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa Velcro. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. | Cái | 40 | Cái | 88000 | 3520000
101 | Đai vai trái (đai desault) các số 6;7;8 | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro được thiết kế theo tư thế điều trị, sử dụng trong trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tĩnh. | Cái | 40 | Cái | 122000 | 4880000
102 | Đai vai phải (đai desault) các số 6;7;8 | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro được thiết kế theo tư thế điều trị, sử dụng trong trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tĩnh. | Cái | 40 | Cái | 122000 | 4880000
103 | Dây garo có khóa nhựa | Dây garo có khoá - Dùng thắt mạch. - Chất liệu: Làm bằng vải ,độ co giãn tốt, có khóa cố định. | Cái | 50 | Hộp/ 25 sợi | 15500 | 775000
104 | Giấy in máy huyết học Size 57mm | - Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học - Kích thước: 57mm x 20m (dạng cuộn) - Không sọc lưới - Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485. | Cuộn | 600 | Gói/ 4 cuộn | 13000 | 7800000
105 | Giấy điện tim 3 cần (60mm*30m*16mm) | Giấy điện tim 3 cần (sọc đỏ cam) - Kích thước: 60mm x 30m (dạng cuộn) - Dạng cuộn, bề mặt trơn láng có đường kẻ ô vuông, in chi tiết rõ ràng độ nhạy cao. - Khả năng in ấn chất lượng cao, dính mực tốt, đảm bảo bản in sinh động và sắc nét. - Sử dụng được cho các hãng trên thị trường Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503, Neu Cardio E3, … - Kích thước: 63mm x 30m. - Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485. | Cuộn | 400 | Gói/10 cuộn | 17500 | 7000000
106 | Giấy in moniter sản khoa 152x150mm | - Thông số : Dùng để in kết quả trong sản khoa, không lỗ. - Kích thước: 152*150*200. | Xấp | 30 | Xấp / 200 tờ | 65750 | 1972500
107 | Giấy điện tim 3 cần (63mm x 30m) | - Dạng cuộn, bề mặt trơn láng có đường kẻ ô vuông, in chi tiết rõ ràng độ nhạy cao. - Sử dụng được cho các hãng trên thị trường Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503, Neu Cardio E3, … - Kích thước: 63mm x 30m. | Cuộn | 160 | Cuộn/ 63mm x 30m | 17000 | 2720000
108 | Giấy siêu âm trắng đen (110mm x 20m) | - Giấy in y tế siêu âm 110mm x 20m - Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in nhiệt của các dòng máy in nội soi, siêu âm. Chất liệu giấy tốt có độ tin cậy cao, sắc nét bám màu tốt, không lem nhòe - Kích thước: 110mm x 20m | Cuộn | 20 | Hộp/ 5 cuộn | 115000 | 2300000
109 | Nhiệt kế hồng ngoại | - Đo trán, thời gian 1 giây - Đo nhiệt độ môi trường - 30 lần nhớ kèm ngày giờ | Cái | 20 | Hộp 1 cái | 995000 | 19900000
110 | Nhiệt kế thủy ngân | - Chất liệu: Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân - Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C - Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng. Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em - Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm nách(bẹn), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy . - Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách. - Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân. | Cái | 360 | Cái | 29500 | 10620000
111 | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế | - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 227 x 136 x 310mm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này”, phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn | Cái | 375 | 25 cái/bao | 28500 | 10687500
112 | Miếng dán điện cực tim | Miếng dán ECG - Bề mặt kết dính rất chặt chẽ, độ bám dính thích hợp cho da, ngay cả khi da dính tạp chất. - Tính dẫn truyền cao. - Với sự giúp đỡ của các bề mặt tiếp xúc rộng giữa gel và da, đường truyền dẫn điện không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài. | Miếng | 350 | 50 cái / gói | 1900 | 665000
113 | Que đè lưỡi gỗ tiệt trùng từng cây | Thành phần cấu tạo: - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 120000 | Hộp 100 cái | 315 | 37800000
114 | Khẩu trang y tế | - Khẩu trang y tế 4 lớp gồm 3 lớp vải không dệt, 1 lớp giấy kháng khuẩn. - 100% vải không dệt polypropylene. Sản phẩm lọc vi khuẩn, bụi mịn BFE > 98%. - Lớp giấy kháng khuẩn. - Thanh định hình mũi. - Dây đeo có tính đàn hồi tốt. | Cái | 80000 | Hộp/ 50 cái | 600 | 48000000
115 | Dao số 10,11 | - Chất liệu: Thép không rỉ, tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. Thiết kế cân đối, mềm dẽo, rất sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. - Thao tác thuận tiện cho các phẫu thật mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ; tương thích với cán dao bằng tay. - Tiêu chuẩn Chất lượng: ISO, EC, FDA | Cái | 2000 | Hộp / 100 cái | 5000 | 10000000
116 | Ống nghe | Cấu hình bao gồm: - 01 Ống nghe - 01 Cặp đầu tai nghe - 01 Màng thay thế Tính năng thông số kỹ thuật: - Loa ống nghe 2 đầu chất liệu nhôm siêu nhẹ. - Màng đặc biệt cho chất lượng âm thanh hoàn hảo, đường kính 48mm, với mép màng mới, không bị không khí lạnh tác động, đặc biệt phẳng và mềm, thích ứng tốt hơn trên da. - Phần chuông Ø 36 mm. - Tổng chiều dài: 77 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS. | Cái | 25 | Hộp/ 1 cái | 950000 | 23750000
117 | Dụng cụ đo huyết áp cơ (Người lớn) | – Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ chất lượng cao dành cho bác sĩ, y tá kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân, hoặc sử dụng tại gia đình. – Đồng hồ áp suất chất lượng cao Ống nghe huyết áp 2 mặt – Túi hơi chuyên nghiệp Bóng bóp và van xả – Trang bị túi đeo tiện dụng – Tiêu chuẩn thiết bị: EN1060-1; EN1060-3; EN1060-4 – Tương thích điện tử: Theo yêu cầu ANSI/AAMI SP10, NIBP – Thiết bị thỏa mãn các quy định trong tiêu chuẩn Châu Âu EN 60601-1-2. – Nhiệt độ bảo quản: -20 độ C đến +70 độ C – Trọng lượng sản phẩm: 450g Phụ kiện: Túi đựng – Kích thước: 175mm x 70mm x 103mm Nhiệt độ hoạt động: 0 - 48 độ C | Cái | 30 | Hộp/ 1 cái | 396000 | 11880000
118 | Dụng cụ đo huyết áp cơ (Trẻ em) | Máy đo huyết áp cơ trẻ em: Thông số kỹ thuật: - Chất liệu quả bóp: Cao su - Van xả khí: Mạ crom - Vạch chia: 20-30 mmHg - Độ chính xác: Huyết áp ± 3mmHg hoặc nhịp tim ± 5% - Giới hạn đo: Huyết áp: 0-280 mmHg, Nhịp tim: 40-180 nhịp/phút - Ống nghe: Hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su - Tích hợp ống nghe FT 801 có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai. | Bộ | 10 | Bộ (01 hộp tai + 01 hộp máy) | 675000 | 6750000
119 | Máy đo huyết áp điện tử | - Phát hiện rối loạn nhịp tim (PAD) - 30 lần nhớ kèm ngày giờ - Chức năng kiểm tra túi hơi, túi dây rút | Cái | 20 | Hộp/cái | 1000000 | 20000000
120 | Giấy test lò hấp tiệt trùng | * Comply™ Bowie-Dick Test có thiết kế dạng gói * Vạch chỉ thị màu vàng trên tờ test bên trong được in theo hình đường chéo sẽ chuyển sang màu nâu đen hoặc màu đen đồng nhất nếu đạt. *Nếu chỉ xuất hiện vùng có màu sáng ở giữa tờ test, hoặc có sự khác biệt màu sắc ở các cạnh của tờ test thì không đạt | Gói | 70 | 6 gói/túi (5 túi/thùng) | 135000 | 9450000
Phần 08: Hóa chất sát khuẩn y tế | [6 empty] | 484514500
121 | Hóa chất khử khuẩn (Cloramin B) | - Dạng bột có màu trắng, hoà tan được trong nước ở nhiệt độ thường, có thành phần chính là Chloramine B (NAC6H5NCLSO2.2H2O, trong đó clo hoạt tính chiếm khoảng 25%, mùi đặc trưng clo. - Công dụng: sát khuẩn đồ dùng, bề mặt, y tế. | Kg | 400 | 25 Kg/ Thùng | 145000 | 58000000
122 | Viên sát khuẩn | - Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,7gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate (tương đương 56% w/w chlorine hoạt tính) Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia dụng và y tế. | Viên | 4000 | Hộp/ 100 viên | 6000 | 24000000
123 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao (OPA) | - Glutaraldehyde 2,7%, pH 6 - 8. - Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hoá. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao 5-10 phút, tiệt khuẩn trong 30 phút. Tái sử dụng trong 90 ngày.Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn các dụng cụ y tế bao gồm dụng cụ phẫu thuật, nha khoa, dụng cụ không chịu nhiệt… và dụng cụ nội soi - Dung dịch pha sãn không cần hoạt hóa, không gây hiện tượng ăn mòn, hư hỏng dụng cụ (dụng cụ quang học, dụng cụ nội soi…) | Can | 40 | Can 5 lít | 833400 | 33336000
124 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh | - Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh. Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo màu, hương liệu. Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương dương | chai | 510 | Chai/ 500 ml | 127500 | 65025000
125 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh | - Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh. Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo màu, hương liệu. Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương dương | Can | 40 | Can 5 Lít | 1150000 | 46000000
126 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt dụng cụ (Cidezyme 1L) | - 30 % w/w Isopropyl alcohol; 0,25% w/w Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride; 0,1 % w/w Didecyl dimethyl ammonium chloride. - Dung dịch phun khử khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia dụng và y tế: dụng cụ nha khoa, trang thiết bị phòng mổ, giường bệnh, bàn ghế khám bệnh, xe cấp cứu, băng ca, máy tính, điện thoại, máy photocopy… - Dung dịch pha sẵn, thời gian tiếp xúc ngắn 2,5-5 phút. - Bề mặt khô nhanh, không để lại các dấu vết trên bề mặt, không cần rửa sạch lại sau khi phun. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Chai | 60 | Thùng/12 chai; Chai/1 lít | 320000 | 19200000
127 | Cồn tuyệt đối | Thành phần: - Cồn (99,7%) vol Công dụng: - Sát trùng - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Lít | 10 | Chai 1 lít | 108500 | 1085000
128 | Cồn 70 độ | Thành phần: - Cồn (70%) vol - Nước cất Công dụng: - Sát trùng - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lit | 800 | Can 30 lít | 60000 | 48000000
129 | Cồn 96 độ | Thành phần: - Cồn (96%) vol - Nước cất Công dụng: - Sát trùng - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lít | 90 | Can 30 lít | 65000 | 5850000
130 | Nước cất 2 lần | Nước cất 2 lần can 20 lít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lít | 1200 | Can 20 lít | 30800 | 36960000
131 | Nước cất | Nước cất 2 lần can 30 lít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lít | 120 | Can 30 lít | 30800 | 3696000
132 | Dầu sả | Dung dịch lỏng màu vàng nhạt, có mùi sả đặc trưng. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485. | Lít | 900 | Can 30 lít | 137000 | 123300000
133 | Dung dịch Javen | Trong ngành công nghiệp tẩy trắng vải sợi, tiệt trùng trong xử lý nước và vệ sinh môi trường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Lít | 250 | Can 30 lít | 32850 | 8212500
134 | Gel siêu âm | Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Can | 60 | Can/ 5lít | 197500 | 11850000
Phần 09: Vật tư y tế dùng trong nha khoa. | [6 empty] | 338321100
135 | Colgutapereha các số 20 | Côn chính ốp ống tủy cỡ 20, độ thuôn 6% | Hộp | 13 | Hộp 120 cây | 105500 | 1371500
136 | Colgutapereha các số 25 | Côn chính ốp ống tủy cỡ 25, độ thuôn 6% | Hộp | 13 | Hộp 120 cây | 105500 | 1371500
137 | Colgutapereha các số 30 | Côn chính ốp ống tủy cỡ 30, độ thuôn 6% | Hộp | 13 | Hộp 120 cây | 105500 | 1371500
138 | Colgutapereha các số 35 | Côn chính ốp ống tủy cỡ 35, độ thuôn 6% | Hộp | 13 | Hộp 120 cây | 105500 | 1371500
139 | Colgutapereha các số 40 | Côn chính ốp ống tủy cỡ 40, độ thuôn 6% | Hộp | 13 | Hộp 120 cây | 105500 | 1371500
140 | Colgutapereha các số 45 | Côn chính ốp ống tủy cỡ 45, độ thuôn 6% | Hộp | 13 | Hộp 120 cây | 105500 | 1371500
141 | Colgutapereha số 15 | Côn Gutta Percha trám bít vĩnh viễn với nhiều kích cỡ cùng vạch chia chiều dài Độ thuôn 2% | Cái | 910 | Hộp/ 120 cây | 897 | 816270
142 | Colgutapereha số 50 | Côn Gutta Percha trám bít vĩnh viễn với nhiều kích cỡ cùng vạch chia chiều dài Độ thuôn 2% | Cái | 780 | Hộp/ 120 cây | 897 | 699660
143 | Colgutapereha số 55 | Côn Gutta Percha trám bít vĩnh viễn với nhiều kích cỡ cùng vạch chia chiều dài Độ thuôn 2% | Cái | 780 | Hộp/ 120 cây | 897 | 699660
144 | Colgutapereha số 60 | Côn Gutta Percha trám bít vĩnh viễn với nhiều kích cỡ cùng vạch chia chiều dài Độ thuôn 2% | Cái | 780 | Hộp/ 120 cây | 897 | 699660
145 | Lentulo 30 | Lentulo, chiều dài 21mm hoặc 25mm | Cái | 28 | 4cái/vĩ | 32500 | 910000
146 | Lentulo 40 | Đường kính: 0.4mm ; Chiều dài 21mm hay 25mm | Cái | 28 | 4cái/vĩ | 32500 | 910000
147 | Mũi đánh bóng miếng trám Composite | Đầu đánh bóng răng bằng silicon dùng trong trám răng composite - Chất liệu: phần đầu bằng silicone, phần thân bằng nhựa hoặc thép không gỉ - Hình dạng: đĩa, chóp... - Chiều dài: khoảng 2.5 → 3 cm - Tương thích với tay khoan khuỷu/thẳng tốc độ chậm Tiêu chuẩn ISO, CE,FDA. | Mũi | 18 | Mũi | 58500 | 1053000
148 | Sò đánh bóng acclean nha khoa | Sò đánh bóng, RDA 250, 125 micron | Viên | 432 | Hộp 144 viên | 5800 | 2505600
149 | Đai kim loại | - Đai trám kim loại: Có hình dạng theo giải phẫu cho các tiếp xúc lý tưởng. Đường cong ở gờ bên tạo khoảng tiếp cận mặt nhai. Có lỗ bên giúp dễ đặt khuôn. Đai trám dễ tương thích và dễ đánh bóng hơn. Đai trám có chiều cao 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm,… | Cái | 50 | Hộp/50 cái | 54000 | 2700000
150 | Cán Gương nha khoa | Cán gương dùng trong nha khoa Chất liệu: Thép không rỉ hoặc nhôm hoặc tương đương. Có thể hấp tiệt trùng Chiều dài khoảng 120mm-130mm. | Chiếc | 20 | 1 Chiếc/ hộp | 450000 | 9000000
151 | Thám trâm (nha khoa) | Thám châm 1 đầu, mũi 4.5 mm, dài 150 mm Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Có thể hấp tiệt trùng. | Cái | 26 | 1 Chiếc/ hộp | 458000 | 11908000
152 | Trâm nội nha số 45 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,45mm - Chiều dài làm việc: 21mm - Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲). | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
153 | Trâm nội nha số 50 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,5mm - Chiều dài làm việc: 21mm - Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲). | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
154 | Trâm nội nha số 55 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,55 mm - Chiều dài làm việc: 21mm - Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
155 | Trâm nội nha số 60 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,6mm - Chiều dài làm việc: 21mm - Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲). | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
156 | Trâm nội nha số 15 dài 25mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,15 mm -Chiều dài làm việc: 25mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
157 | Trâm nội nha số 20 dài 25mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,2 mm -Chiều dài làm việc: 25mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
158 | Trâm nội nha số 25 dài 25mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,25 mm -Chiều dài làm việc: 25mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲). | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
159 | Trâm nội nha số 30 dài 25mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,3 mm -Chiều dài làm việc: 25mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲). | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
160 | Trâm nội nha số 35 dài 25mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,35 mm -Chiều dài làm việc: 25mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 54 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1350000
161 | Trâm nội nha số 10 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,1 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 66 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1650000
162 | Trâm nội nha số 15 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,15 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 66 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1650000
163 | Trâm nội nha số 20 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,2 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲). | Cái | 66 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1650000
164 | Trâm nội nha số 25 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,25 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲). | Cái | 78 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1950000
165 | Trâm nội nha số 30 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,3 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 78 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1950000
166 | Trâm nội nha số 35 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,35 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 78 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1950000
167 | Trâm nội nha số 40 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,40 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 78 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1950000
168 | Trâm nội nha số 08 dài 21mm | - Kích cỡ (đường kính đầu mũi trâm) (mm): 0,8 mm -Chiều dài làm việc: 21mm -Cách sử dụng: xoay lắc đảo chiều, xoay 1/4 và xoay ngược lại 1/3 - Hình dáng tiết diện: hình tam giác (▲) | Cái | 66 | Vỉ/6 cái | 25000 | 1650000
169 | Cán dao số 3 (nha khoa) | - Dụng cụ sản xuất bằng thép không gỉ cao cấp. - Cán vàng - Dụng cụ có độ bền cao,thiết kế tinh xảo. - Hấp được ở nhiệt độ cao. - Thiết kế cán dẹp, dài 12mm, co vạch đo độ dài trên thân. | Cái | 4 | Cái | 495000 | 1980000
170 | Nạy thẳng 2mm, 3mm, 4mm,5mm(nha khoa) | Dụng cụ sản xuất từ thép không gỉ cao cấp, hấp được ở nhiệt độ cao, cán to, nhám dễ cầm, đầu làm việc thẳng rộn 5mm. | Cái | 7 | Cái | 215000 | 1505000
171 | Đài cao su đánh bóng | - Đài cao su đánh bóng răng, kết hợp paste đánh bóng sau cạo vôi - Đánh bóng miếng trám composite và bề mặt răng sứ - Độ bền cao, có thể hấp tái sử dụng - Công dụng làm sạch và đánh bóng bề mặt răng sau cạo vôi, đánh bóng composite và bề mặt răng sứ, dạng trụ/ đĩa/ cup | Hộp | 1 | Hộp 144 cây | 555000 | 555000
172 | Dung dịch sát trùng ống tủy | Dung dịch sát trùng tuỷ sống( thành phần chính: parschlorophenol và Camphor) hoặc tương đương. | Lọ | 5 | Lọ /15ml | 345500 | 1727500
173 | Kim nha ngắn 27G-21 mm | - Cỡ kim: 27G - Chiều dài kim: 21mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC. | Cái | 2600 | Hộp/100 cái | 2400 | 6240000
174 | Kim nha dài 27G-35mm | -Thân kim được sillic hóa giúp tiêm dễ dàng hơn, giảm thiểu sự khó chịu của bệnh nhân - Mũi kim thiết kế 2 diện cắt tạo mũi kim Ultra-sharp, có hình dạng tam giác nhọn, sắc bén giúp loại bỏ cảm giác đau khi tiêm - Có mũi tên ký hiệu trên đốc kim giúp dễ dàng nhận diện góc xiên của mũi kim, đốc kiêm có mã hóa màu để dễ dạng nhận diện kich thước của kim Kích thước kim 27G (0.4) x 30mm | Cái | 900 | Hộp/100 cái | 2400 | 2160000
175 | Composite đặc màu A2 | - Composite đặc trám thẩm mỹ - Thẩm mỹ cao, dễ tạo hình. Chịu lực tốt. - Phù hợp trám răng trước và răng sau. | Hộp | 10 | 1 ống 4g/hộp | 385000 | 3850000
176 | Composite đặc màu A3 | - Composite đặc trám thẩm mỹ - Thẩm mỹ cao, dễ tạo hình. Chịu lực tốt. - Phù hợp trám răng trước và răng sau. | Hộp | 13 | 1 ống 4g/hộp | 385000 | 5005000
177 | Composite đặc màu A3.5 | - Composite đặc trám thẩm mỹ - Thẩm mỹ cao, dễ tạo hình. Chịu lực tốt. - Phù hợp trám răng trước và răng sau. | Hộp | 13 | 1 ống 4g/hộp | 385000 | 5005000
178 | Composite đặc màu A4 | Composite trám thẩm mỹ răng sau. | Hộp | 10 | 1 ống 4g/hộp | 385000 | 3850000
179 | Composite đặc màu B2 | Là loại composite quang trùng hợp, được thiết kế tạo lại các đặc tính cơ học và phản xạ ánh sáng của răng tự nhiên, vì vậy có thể đáp ứng tốt với các lực nhai. Trám trực tiếp răng trước và răng sau (kể cả mặt nhai). Tái tạo cùi răng, nẹp các răng. Các phục hồi gián tiếp như inlay, onlay, veneer. | Hộp | 10 | 1 ống 4g/hộp | 385000 | 3850000
180 | Bình xịt khử trùng lạnh | Thành phần: Ethanol, Didecyldimethylammonium chloride, Chlorhexidine digluconate. Khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết bị trong phòng mổ, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, phòng thay băng, chăm sóc bệnh nhân.đóng gói :chai 1 lít . bảo quản ở nhiệt độ thoáng mát , tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời . | Chai | 15 | Chai/1 lít | 395000 | 5925000
181 | Cement trám màu A3 | - Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng. - Bảo quản mát 25°C. | Hộp | 15 | Hộp /15g:8ml | 1365000 | 20475000
182 | Chất trám bít ống tủy | Với thành phần chính là Prednisolone acetate 1,1%; Diiod Thymol; Kẽm oxit; Bari sunfat và tá dược. Cortisomol có nhiều đặc điểm phù hợp để làm đầy và tái tạo cùi răng sâu.Công dụng : trám bít tủy , cô lập răng khỏi nhiễm khuẩn.Bảo quản mát 25°C. | Lọ | 5 | Lọ 25ml | 1145000 | 5725000
183 | Chất Trám Tạm (Eugenate) | Dạng kem mịn dễ dàng đặt vào chỗ răng sâu Có độ bám tốt trên răng Không cần trộn Vật liệu cứng nhanh, dễ tháo gỡ thành mảng lớn Độ khít sát lớn, không bị rò rỉ, không bị bội nhiễm Không chất Eugenol, không ảnh hưởng tới miếng trám composite sau này. | Lọ | 15 | Lọ / 30 g | 165000 | 2475000
184 | Tê bôi | Thành phần: Benzocaine 20% - Là dạng gel gay tê bề mặt có mùi hoa quả tạo cảm giác thoải mái dùng trong nha khoa. - Bảo quản mát 25°C . | lọ | 10 | Lọ /30ml | 145000 | 1450000
185 | Keo trám Bonding | Chất kết dính cho ngà và men răng, đảm bảo vật liệu có thể thấm xuyên qua các sợi collagen và ống ngà đồng thời giữ ẩm bề mặt ngà răng. Có khả năng hòa tan (tương thích với nước) Chỉ cần 1 lớp phủ đều lên bề mặt Tiêu chuẩn ISO 13485. | Lọ | 10 | Lọ/ 5 ml | 1657000 | 16570000
186 | Cọ quét Bonding | Cọ quét bond dùng trong nha khoa, chất liệu nhựa, màu trắng, chổi đầu nhỏ. | hộp | 20 | Hộp/ 100 cái | 85000 | 1700000
187 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương dùng trong nha khoa để gắn vào cán gương. Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Có thể hấp tiệt trùng. Đường kính khoảng 20, 22, 24 mm. | Hộp | 65 | 1 Chiếc/ hộp | 75750 | 4923750
188 | Mũi búp lửa kim cương | Mũi khoan kim cương. | Cái | 65 | Cái | 40000 | 2600000
189 | Mũi khoan tròn kim cương 1016G | - Mũi khoan kim cương đầu tròn có nhiều đường kính khác nhau - Có các loai hạt kim cương với độ thô khác nhau: trung bình 64~126 micron (M); Cực mịn 15 micron (UF), Siêu Mịn 10~36 micron (SF), Mịn 27~76 micron thô (F), Thô 107~181 micron (C), Siêu thô 151~213 micron (SC) - Chiều dài: 19mm. | Cái | 65 | Hộp/5 cái | 40000 | 2600000
190 | Mũi khoan tròn kim cương TR-13F | Mũi khoan kim cương TR-13F - Chiều dài làm việc: ≥9mm - Đường kính: ≥1,8 mm. | Cái | 65 | Vỉ/5 mũi | 40000 | 2600000
191 | Mũi khoan trụ tung sten higspeed | Mũi cắt mão thông dụng, màu vàng , đường kính 1 mm, chiều dài 4.2mm, dùng với tay khoan nhanh. | Cái | 65 | Vỉ/5 mũi | 100000 | 6500000
192 | Mũi khoan trụ tung sten higspeed | Mũi cắt mão màu vàng, đường kinh 1.2mm, dài 4.2mm, dùng với tay khoan nhanh. | Cái | 65 | Vỉ/5 mũi | 95000 | 6175000
193 | Mũi trụ kim cương thon đầu tròn kích thước trung bình | Mũi khoan kim cương trụ ngắn đủ cở: 008-014 mm. | Cái | 65 | Vỉ/5 mũi | 40000 | 2600000
194 | Mũi khoan tròn kim cương TF-12F | Mũi khoan kim cương TF-12F - Chiều dài làm việc: ≥10 mm - Đường kính: ≥1,6 mm. | Cái | 65 | Vỉ/ 5 mũi | 40000 | 2600000
195 | Mũi khoan tròn kim cương TR-12 | Mũi khoan kim cương TR-12 - Chiều dài làm việc: ≥10 mm - Đường kính: ≥1,6 mm. | Cái | 65 | Vỉ/ 5 mũi | 40000 | 2600000
196 | Mũi khoan tròn kim cương BR-45C | - Mũi khoan kim cương dùng mài cùi phục hình trong nha khoa- 5 mũi/ 1vĩ . - Bảo quản nhiệt độ bình thường. | Cái | 65 | 5 mũi/ vĩ | 40000 | 2600000
197 | Mũi Khoan đầu tròn kim cương BR- 40C | - Mũi khoan kim cương dùng mài cùi phục hình trong nha khoa. - Bảo quản nhiệt độ bình thường. | Cái | 65 | 5 mũi/ vĩ | 40000 | 2600000
198 | Mũi khoan đầu thuôn kim cương TR- 11C | - Mũi khoan kim cương dùng mài cùi phục hình trong nha khoa. - Bảo quản nhiệt độ bình thường. | Cái | 65 | 5 mũi/ vĩ | 40000 | 2600000
199 | Mũi khoan búp lửa kim cương FO- 100C | - Mũi khoan kim cương dùng mài cùi phục hình trong nha khoa. - Bảo quản nhiệt độ bình thường. | Cái | 65 | 5 mũi/ vĩ | 40000 | 2600000
200 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt đầu màu xanh, không rỉ sét, dễ dàng tạo hình. Đầu ống trơn láng mềm mại để tránh hút dính vào mô. | Túi | 20 | Túi 100 chiếc | 95000 | 1900000
201 | Trâm gai trắng | Chiều dài: 21mm size: 0.30; 0.36; 0.42; 0.50; 0.58; 0.66. | Cây | 264 | Hộp/ 6 cây | 17000 | 4488000
202 | Trâm gai xanh | Chiều dài: 21mm size: 0.30; 0.36; 0.42; 0.50; 0.58; 0.66. | Cây | 264 | Hộp/ 6 cây | 17000 | 4488000
203 | Trâm gai vàng | Chiều dài: 21mm size: 0.30; 0.36; 0.42; 0.50; 0.58; 0.66. | Cây | 264 | Hộp/ 6 cây | 17000 | 4488000
204 | Kim nha trẻ em 30G/0.3mm | Thân kim được sillic hóa giúp tiêm dễ dàng hơn, giảm thiểu sự khó chịu của bệnh nhân Mũi kim thiết kế 2 diện cắt tạo mũi kim Ultra-sharp, có hình dạng tam giác nhọn, sắc bén giúp loại bỏ cảm giác đau khi tiêm Có mũi tên ký hiệu trên đốc kim giúp dễ dàng nhận diện góc xiên của mũi kim, đốc kiêm có mã hóa màu để dễ dạng nhận diện kich thước của kim Kích thước kim 30G (0.3) x 21mm. | Cái | 400 | Hộp / 100 cái | 265000 | 106000000
205 | Trâm tay nạo nội nha dài 21mm các số 15,20,25,30 | Sửa soạn và làm sạch ống tủy trong điều trị nội nha. Đặc điểm thiết kế: Lưỡi cắt sắc bén và bề mặt được xử lý phẳng mịn. Tiết diện hình tròn, có ký hiệu và số trên cán để dễ nhận biết. Có độ linh hoạt và độ bền cao. - Chiều dài làm việc: 18mm, 21mm, 25mm, 28mm, 31mm - Size: số 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 | Cái | 60 | vĩ/ 6 cái | 25000 | 1500000
206 | Xốp cầm máu nha khoa | Cầm máu (2*2*0.5cm) được vô trùng và sẵn dùng. Phải chắc rằng miếng xốp sẽ phá hủy cấu trúc của nó và ngăn chặn tụ máu trong miếng xốp Cầm máu (2*2*0.5cm) là sản phẩm tương thích sinh học hiệu quả đáng tin cậy cho việc điều trị sau nhổ răng Sản phẩm bông cầm máu được thiết kế đặc biệt để cung cấp giải pháp cầm máu hiệu quả cho các vết thương hở trong nhiều lĩnh vực y tế, phẫu thuật và điều trị nha khoa. Cụ thể, sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các tình huống như nhổ răng, tiểu phẫu và các thủ thuật y tế khác. | Cái | 100 | gói/ 6 miếng | 23000 | 2300000
207 | Bơm Tiêm áp lực nha khoa | Ống chích nha khoa có khả năng rút ngược, an toàn hơn trong quá trình gây tê cho bệnh nhân. Ống chích inox chuyên dùng trong lĩnh vực nha khoa: gây tê tại chỗ, gây tê vùng… Dung tích 1,8cc. Chất liệu thép, hạn chế rỉ sét Thiết kế móc độc đáo giúp hút tốt Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 132 độ C | Cái | 10 | cái | 1283000 | 12830000
Phần 10:Phim khô laser | [6 empty] | 503008000
208 | Phim X-Quang 20x25cm | - Kích cỡ: 20cm x 25cm (8x10 inch) - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in phim Drypix Series hiện có của đơn vị và Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới. - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 hoặc Châu Âu - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: ≥ 86% gelatin độ dày: 2.0 μm ± 0.5 μm + Lớp nền xanh: ≥ 99,5% polyethylene terephthalate; độ dày: 169 μm ± 3 μm + Lớp nhạy: ≥ 36% light sensitive agents; độ dày: 10.0 μm ± 1 μm + Lớp dưới: ≥ 86% gelatin độ dày: 3.0 μm ± 0.5 μm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CFS hoặc tương đương. | Tấm | 11000 | 150 Tấm/Hộp | 15698 | 172678000
209 | Phim X Quang 26x36cm | Kích cỡ: 26X36cm -- Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in phim Drypix Series hiện có của đơn vị và Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới. - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 hoặc Châu Âu - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: ≥ 86% gelatin độ dày: 2.0 μm ± 0.5 μm + Lớp nền xanh: ≥ 99,5% polyethylene terephthalate; độ dày: 169 μm ± 3 μm + Lớp nhạy: ≥ 36% light sensitive agents; độ dày: 10.0 μm ± 1 μm + Lớp dưới: ≥ 86% gelatin độ dày: 3.0 μm ± 0.5 μm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CFS hoặc tương đương. | Tấm | 11000 | 150 Tấm/Hộp | 30030 | 330330000
Phần 11: Test sinh phẩm | [6 empty] | 697073000
210 | Que thử đường huyết và kim lấy máu | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau: Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 µg. Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL), cho kết quả: - Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết < 5.55 mmol/L(100 mg/dL) - Đạt 99,6% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5.55 mmol/L (100 mg/dL) Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, CE, FDA Điều kiện làm việc: 5 - 45ºC; 10 - 90% RH | Test | 48000 | Hộp / 50 Test | 5500 | 264000000
211 | Que thử nước tiểu 10 thông số | - Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU. - Que thử sử dụng một lần. - Bảo quản nhiệt độ: 2-30 °C. - Que thử sử dụng được cho Máy Insight U120 hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016. | Hộp | 100 | Hộp/ 100 Test | 320000 | 32000000
212 | Test thử thai | Phát hiện định tính gonadotropin màng đệm ở người (hCG) trong nước tiểu của người để hỗ trợ chẩn đoán mang thai ở phụ nữ. Giới hạn phát hiện: 25mIU /ml Độ nhạy 100% Độ đặc hiệu 100%. -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE hoặc tương đương | Test | 200 | Hộp/ 50 Test | 4800 | 960000
213 | Test sốt xuất huyết Dengue IgM/IgG | Khay thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, phát hiện định tính và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. - Đối với IgM: Độ nhạy tương quan: 96.7% Độ đặc hiệu tương quan: 98.6% Độ chính xác tương quan: 97.9% Đối với IgG: Độ nhạy tương quan: 95.8% Độ đặc hiệu tương quan: 98.6% Độ chính xác tương quan: 97.6% Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE. | test | 500 | Hộp 30 test | 57830 | 28915000
214 | Test sốt xuất huyết Dengue NS1 | Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người -Vạch thử: Kháng thể kháng Dengue NS1 -Vạch chứng: IgG kháng thỏ/IgG của chuột ở dê Độ nhạy tương đối: 100%, độ đặc hiệu: 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Test | 3600 | Hộp 25 test | 68500 | 246600000
215 | Test giang mai | - Syphilis là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện kháng thể (IgG, IgM) giang mai trong huyết thanh huyết tương hoặc máu toàn phần của người để hỗ trợ chẩn đoán bệnh giang mai. - Độ nhạy tương đối 99,4%, Độ đặc hiệu tương đối 99,5% so với phương pháp xét nghiệm ELISA. - Giới hạn phát hiện (LoD): độ nhạy phân tích (LoD) của RDT là 1.0s/co. - Thể tích mẫu sử dụng: 10µL huyết thanh/huyết tương hoặc 20µL máu toàn phần. - Dạng khay (Cassette). - Đọc kết quả từ 5~20 phút. - Bảo quản ở nhiệt độ 2-30°C - Đạt chuẩn ISO, EC, CFS Hàn Quốc, CFS Đức. - Có chứng nhận phân tích chất lượng COA. | Test | 400 | Hộp 25 test Hộp 100 test | 27650 | 11060000
216 | Test HBsAg | -Phát hiện kháng nguyên bề mặt HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương. -Độ nhạy: 100% -Độ đặc hiệu: 100%. -Thành phần kit thử: miếng hấp thụ, màng nitrocellulose, miếng liên hợp và miếng mẫu. -Vạch kết quả: protein kháng HbsAg -Vạch chứng: IgG kháng chuột/thỏ -Thể tích mẫu sử dụng là 60µl -Bảo quản: Nhiệt độ thường -Ngưỡng phát hiện: 0,5 ng/m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | test | 800 | Hộp/ 50 test | 7000 | 5600000
217 | Test HIV | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: ≥ 99.47%, Độ đặc hiệu: ≥ 99.87% - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm khẳng định HIV của viện Vệ sinh dịch tễ TW năm 2020 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | test | 2000 | Hộp/ 50 test | 19550 | 39100000
218 | Test HCV | HCV là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện kháng thể kháng vi rút Viên gan C (HCV) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Không phản ứng chéo với bảng hiệu suất của sốt xuất huyết, WNV IgG dương tính, YF IgG dương tính, Zika IgG dương tính, bảng hiệu suất HBV, dương tính HEV IgG, EBV VCA huyết tương dương tính, varicella zoster IgG dương tính, HSV 1 IgG dương tính, Bảng xác nhận xét nghiệm nhanh HIV ½, Kháng thể malaria dương tính, Chalamydia trachomatic IgG dương tính, Chlamydia trachomatic IgM dương tính, Bảng hiệu suất bệnh giang mai, huyết tương chikungunya IgG dương tính, Salmonella typhi IgG dương tính, Rubella IgG dương tính, Brucella abortus IgG dương tính, vi rút parvo B19 IgM dương tính, dương tính vi rút parvo B19 IgG. - Độ nhạy tương đối 99,1%; Độ đặc hiệu tương đối 100% so với phương pháp xét nghiệm Điện hóa phát quang (ECLIA). - Đạt chuẩn ISO 13485, chứng nhận lưu hành CFS Hàn Quốc - Có chứng nhận phân tích chất lượng COA. | Test | 400 | Hộp 25 test Hộp 100 test | 31470 | 12588000
219 | Bộ xét nghiệm định tính sàng lọc nhiều loại thuốc (nước tiểu) (Que thử ma túy tổng hợp 4 chân) | - Test thử nhanh phát hiện nhiều chất ma túy (MOP/MDMA/MET/THC) Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Test | 750 | Hộp/ 25 test | 75000 | 56250000
Phần 12: Hóa chất dùng trong xét nghiệm | [6 empty] | 1277997100
220 | Anti A | Đặc tính: Định nhóm máu A. Trên màng hồng cầu có chứa kháng nguyên A, không chứa kháng thể anti-A, có chứa kháng thể anti-B. | ML | 120 | lọ/10 ml | 13500 | 1620000
221 | Anti AB | Đặc tính: Định nhóm máu AB. Trên màng hồng cầu có cả kháng nguyên A và B, không có hai kháng thể anti-A và anti-B. | ML | 120 | lọ/10 ml | 13500 | 1620000
222 | Anti B | Đặc tính: Định nhóm máu B. Trên màng hồng cầu có chứa kháng nguyên B, không chứa kháng thể anti-B, có chứa kháng thể anti-A. | ML | 120 | lọ/10 ml | 13500 | 1620000
223 | Anti D | Đặc tính: Định nhóm máu D. Trên màng hồng cầu không có cả kháng nguyên A lẫn B và có cả hai kháng thể anti-A và anti-B. | ML | 120 | lọ/10 ml | 25000 | 3000000
224 | Thuốc thử xét nghiệm định lương Calcium | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng CALCIUM trong huyết thanh và huyết tương - Phương pháp : Colorimetric, Endpoint, Increasing Reaction - Thành phần: Arsenazo (III) : ≤ 0.2 mmol, Good’s buffer : ≤ 50 mmol, pH 6.8, Stabilizers - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Sử dụng cho máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 600 | R1: 2x100 mL | 5000 | 3000000
225 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm được định lượng axit uric trong huyết thanh hoặc huyết tương - Phương pháp : Colorimetric, Endpoint, Trinder, Increasing Reaction, Enzymatic - Thành phần: Phosphate : ≤ 120 mmol/L, Detergent : ≤ 1.8 g/L, Dichlorophenolsulfonate : ≤ 4.4 mmol/L, Uricase : > 0.12 U/mL, Ascorbate oxidase : > 5 U/mL, Peroxidase : > 1 U/mL, 4-aminoantipyrine : ≤ 0.6 mmol/L, pH : 7.8 - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 6500 | Hộp/ 2x250 ml | 7162 | 46553000
226 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT trong huyết thanh - Phương pháp : UV, Kinetic, Decreasing Reaction, modified IFCC - Thành phần: Tris buffer : ≤ 120 mM pH 7.15, L-Alanine : ≤ 550 mM, 2-Oxoglutarate : ≤ 18 mM, NADH : ≤ 0.18 mM, LDH : ≥ 1700 U/L - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 9000 | R1: 2x200 mL + R2: 1x100 mL | 5500 | 49500000
227 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng AST trong huyết tương và huyết thanh. - Phương pháp : UV, Kinetic, Decreasing Reaction, mod. IFCC - Thành phần: Tris buffer ≤ 90 mM pH 7.65, L-aspartate ≤ 250 mM, 2-Oxoglutarate ≤ 14 mM, NADH ≤ 0.18 mM, MDH ≥ 600 U/L, LDH ≥ 900 U/L. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 9000 | R1: 2x200 mL + R2: 1x100 mL | 5500 | 49500000
228 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | - Hóa chất xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh. - Phương pháp: Colorimetric, Endpoint, Increasing Reaction, CHOD-PAP - Thành phần: Good’s buffer : pH 7.2; sodium cholate : ≤ 8.3 mM; CHE : ≥ 400 U/L; CHOD : ≥ 200 U/L; POD : ≥ 500 U/L; 4-AAP : ≤ 0.8 mM; 4-chlorophenol : ≤ 2.4 mM - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 7500 | R1: 2x250 mL | 5480 | 41100000
229 | Hóa chất nội kiểm sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học | Nội kiểm cho máy huyết học, gồm 3 mức thấp- trung bình- cao Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng, tiểu cầu của động vật có vú Bảo quản dạng thẳng đứng ở nhiệt độ 2-8 °C. Tương thích trên máy Huyết học tự động 20 thông số XP - 100 (Sysmex - Nhật Bản) đang sử dụng tại Trung tâm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE (nếu có) hoặc tương đương. | ML | 108 | 3x3ml/ Bộ | 838000 | 90504000
230 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh và nước tiểu người. - Phương pháp tối thiểu : Colorimetric, Kinetic, Jaffe. - Thành phần: R1: Carbonate Buffer : ≤ 120 mmol/L, Sodium Hydroxide : ≤ 360 mmol/L R2: Picric Acid : ≤ 7.8 mmol/L - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 9000 | R1: 2x200 mL + R2: 1x100 mL | 5070 | 45630000
231 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất rửa máy xét nghiệm huyết học Tương thích trên máy Huyết học tự động 20 thông số XP - 100 (Sysmex - Nhật Bản) đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 600 | 100 ml / Chai | 15000 | 9000000
232 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma GT | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-GT trong huyết thanh và huyết tương - Phương pháp : Colorimetric, Kinetic, Increasing Reaction, IFCC - Thành phần: Tris buffer ≤ 100 mM, pH 8.25, Glycilglycine ≤ 100 mM, L-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide ≤ 5 mM. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Sử dụng trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300, hoặc tương đương đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 1000 | R1: 1x200 mL + R2: 1x50mL | 10930 | 10930000
233 | Hóa chất nhuộm Giemsa | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa | ML | 500 | chai 500ml | 7857 | 3928500
234 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng glucose trong Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và CSF (dịch não tủy) - Phương pháp: Colorimetric, Endpoint, Increasing Reaction GOD - PAP. - Thành phần : Phosphate buffer pH 6.50 ≤ 240 mM, GOD≥ 15000 U/L, POD≥ 500 U/L, 4-AAP≤ 1 mM, Phenol≤ 15 mM, Surfactant - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 9000 | R1: 2x200 mL | 4105 | 36945000
235 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | - Hóa chất được sử dụng để pha loãng mẫu máu toàn phần trên máy phân tích huyết học Thành phần: - Sodium chloride <0.9% - Potassium chloride <0.1% - Buffer <0.3% - Preservative <0.1% - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Huyết học tự động 20 thông số XP - 100 (Sysmex - Nhật Bản) đang sử dụng tại Trung tâm. | Lít | 1440 | Thùng (20 lít) | 98215 | 141429600
236 | Hóa chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học | - Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học Thành phần: - Sufactant, Cell Stabilizer - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Huyết học tự động 20 thông số XP - 100 (Sysmex - Nhật Bản) đang sử dụng tại Trung tâm. | ml | 54000 | Lọ (500 mL) | 4143 | 223722000
237 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglyceride trong huyết thanh hoặc huyết tương - Phương pháp: Colorimetric, Endpoint, Increasing Reaction, GPO – PAP - Thành phần: 4-chlorophenol 2.7 mM,4-AAP : 0.3 mM,ATP : 2 mM, GK : > 1000 U/L, POD : > 1000 U/L, LPL : > 2000 U/L GPO : > 5000 U/L, Good’s buffer pH 7.20 : 50 mM, Surfactants - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 7500 | R1: 2x250 mL | 10050 | 75375000
238 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng UREA | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh hoặc nước tiểu - Phương pháp : UV, Two Point Kinetic (fixed time), Decreasing Reaction, GLDH - Thành phần: Tris buffer ≤ 120 mM pH 7.60, 2-Oxoglutarate ≤ 8 mM, ADP ≤ 1.6 mM, Urease > 8 KU/L, GLDH > 800 U/L, NADH ≤ 0.60 mM, Stabilizers - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 2000 | R1: 2x200 mL + R2: 1x100 mL | 5680 | 11360000
239 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng AMYLASE trong huyết thanh và huyết tương - Phương pháp : Kinetic, Increasing Reaction, ET-G7PNP (4,6-Ethyliden-4-Nitrophenyl Malta Hepta Oksit) - Thành phần: Calcium Acetat : ≤ 7,8 mmol/L; NaOH : ≤ 39 mmol/L;Potassium Thiocyanate : ≤ 100 mmol/L; 2-Chloro 4 Nitrophenyl-α-maltotrioside : ≤ 2.5 mmol/L. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 1000 | R1: 1x100 mL | 40000 | 40000000
240 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL- Cholesterol | - Chức năng: Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL (Low Density Lipoprotein)-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Phương pháp: Colorimetric Thành phần: R1: Polyanion detergent 1, Cholesterol esterase : ≤ 200.000 U/L, Cholesterol oxidase : ≤ 200.000 U/L, Peroxidase : ≤ 200.000 U/L, 4-aminoantipyrine, TOOS R2: Detergent 2 TOOS; Tris BufferL - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Có thông số kỹ thuật tương thích trên máy Sinh Hóa bán tự động Stat fax 3300 đang sử dụng tại Trung tâm. | ML | 5000 | R1: 4x75 mL R2: 4x25 mL | 50000 | 250000000
241 | Hóa chất kiểm chứng cho máy xét nghiệm sinh hóa mức bình thường | - Hóa chất dùng để nội kiểm sinh hóa mức bình thường sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | ML | 280 | Lọ 5 mL | 228000 | 63840000
242 | Hóa chất kiểm chứng cho máy xét nghiệm sinh hóa mức cao | - Hóa chất dùng để nội kiểm sinh hóa mức cao sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | ML | 280 | Lọ 5 mL | 228000 | 63840000
243 | Hóa chất hiệu chuẩn thông số cho máy xét nghiệm sinh hóa (Calib) | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn máy sinh hóa - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | ML | 30 | Lọ 5 mL | 228000 | 6840000
244 | Dung dịch acid rửa máy sinh hóa | Dung dịch rửa axit được dùng cho mục đích chẩn đoán trong ống nghiệm để làm sạch đầu dò pha loãng khi sử dụng máy phân tích hóa học. Thành phần Axit hydrocloric. 3% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | ML | 1000 | Hộp 1000ml | 3570 | 3570000
245 | Dung dịch kiềm rửa máy sinh hóa | Dung dịch rửa cơ bản được dùng cho việc chẩn đoán ngoại vi trong việc rửa các ống nhỏ sử dụng trên bộ phân tích hóa học. Thành phần Natri hydroxit 3,6% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | ML | 1000 | Hộp 1000ml | 3570 | 3570000
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 0 | 4984590388 |  | 4984590388
Số tiền bằng chữ: |  | Bốn tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi ngàn, ba trăm tám mươi tám đồng chẵn. | [6 empty] | 0